拟采购货物技术需求清单

一、项目概况：拟采购货物名称和数量

| 序号 | 招标设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 胰岛素泵 | 2套 |
| 二 | 动态胰岛素泵 | 1套 |
| 三 | 周围神经检测仪 | 1套 |
| 四 | 多普勒血流探测仪 | 2套 |
| 五 | 无创呼吸机 | 1套 |
| 六 | 肺功能 | 1套 |
| 七 | cpm机 | 4套 |
| 八 | 双道微量泵 | 3套 |
| 九 | 心电监护仪 | 6套 |
| 十 | 磁振热治疗仪 | 1套 |
| 十一 | 空气波压力循环治疗仪 | 4套 |
| 十二 | 超声治疗仪 | 1套 |
| 十三 | 智能康复训练系统（床边下肢） | 1套 |
| 十四 | 言语认知评估与训练系统 | 1套 |
| 十五 | 中频治疗仪 | 2套 |
| 十六 | 电磁式体外冲击波碎石机 | 1套 |
| 十七 | 黑白B超 | 1套 |
| 十八 | 电动磨钻 | 1套 |
| 十九 | 体外冲击波治疗仪 | 1套 |
| 二十 | 烧伤悬浮床 | 1套 |
| 二十一 | 制皮机滚刀 | 1套 |
| 二十二 | 转运监护仪 | 1套 |
| 二十三 | 多道心电图机 | 2套 |
| 二十四 | 多功能心肺复苏机 | 1套 |
| 二十五 | 转运床 | 1套 |
| 二十六 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 |
| 二十七 | 麻醉监护仪 | 5套 |
| 二十八 | 病员加温系统 | 1套 |
| 二十九 | 输血输液加温器 | 1套 |
| 三十 | 非接触式眼压计 | 1套 |
| 三十一 | 超高清鼻内镜摄像系统（一套） | 1套 |
| 三十二 | 耳鸣声治疗验配平台 | 1套 |
| 三十三 | 高清耳内镜摄像系统（一套） | 1套 |
| 三十四 | 耳科电钻 | 1套 |
| 三十五 | 高清鼻窦镜镜头（高清内镜） | 3套 |
| 三十六 | 非镇静诱发电位仪 | 1套 |
| 三十七 | 听力计（含声场） | 1套 |
| 三十八 | 不粘双极电凝系统 | 1套 |
| 三十九 | 血库储血冰箱 | 1套 |
| 四十 | 病理组织包埋机 | 1套 |
| 四十一 | 病理石蜡切片机 | 1套 |
| 四十二 | 病理组织脱水机 | 1套 |
| 四十三 | 医用超低温保存箱 | 1套 |
| 四十四 | 血培养仪 | 1套 |
| 四十五 | 呼吸机 | 3套 |
| 四十六 | 电动病床 | 3套 |
| 四十七 | 病床 | 35套 |
| 四十八 | 污染物监测仪 | 1套 |

二、产品技术规格和要求

说明：标注“★”的条款为必需实质性响应，任何一条负偏离或未实质性响应均将导致投标无效；标注“▲”的条款为重要技术参数，负偏离一条将扣除相应分值；其它条款为一般技术参数，负偏离一条将扣除相应分值。

1、胰岛素泵  2套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共2套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、最小基础率调整≤0.05u/h； |  |
| 2、具有定量不定时的精准输注模式； |  |
| 3、储药器：≥3ml；连接类型：快速接口。 |  |
| 4、基础率范围：0.05～35u/h ；基础率分段：1～48段； |  |
| 5、中英文、非图形菜单、报警提醒显示； |  |
| 6、临时基础率：0.5～24H 自由调整； |  |
| 7、剂量：0.1～25U； |  |
| 8、马达：安全直流电双C马达； |  |
| 9、输注误差：≤±5% ； |  |
| 10、泵体屏幕具有背景灯； |  |
| 11、屏幕可以显示胰岛素余量； |  |
| 12、具有键盘锁定功能； |  |
| 13、报警模式：蜂鸣声音和震动； |  |
| 14、报警回顾：≥30次历史回顾； |  |
| 15、可回顾历史报警时间和日期； |  |
| 16、低液量报警方式：剩余单位和时间； |  |
| 17、具有电池报警功能：≥5种； |  |
| 18、排气记录回顾：可回顾≥20次的排气记录，以及排气记录时间和日期； |  |
| 19、具有基础量回顾功能； |  |
| 20、具有大剂量历史回顾功能； |  |
| 21、具有装药自动定位读数功能、完成后系统自动计算剩余液量、非手工借用其他装置操作； |  |
| 22、平均输注堵塞报警胰岛素剂量<2.5µ； |  |
| 23、适用于儿童和成人糖尿病患者； |  |
| 24、适用短效和超短效胰岛素； |  |
| 25、具有每日最大输注量报警提醒功能； |  |
| 26、泵的防水等级等于或优于：IPX-7； |  |
| 27、泵的防电击保护性能为BF或CF型设备； |  |
| 28、具有CE和FDA认证； |  |

2、动态胰岛素泵  1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、最小基础率调整≤0.05u/h； |  |
| 2、具有定量不定时的精准输注模式； |  |
| 3、储药器：≥3ml ；连接类型：快速接口； |  |
| 4、基础率范围：0.05～35u/h ；基础率分段：1～48段； |  |
| 5、临时基础率：0.5－24H ±1% 可调整； |  |
| 6、临时基础率：0.5～24H 自由调整； |  |
| 7、剂量：0.1～25U ； |  |
| 8、马达：安全直流电双C马达； |  |
| 9、输注误差：≤±5% ； |  |
| 10、泵体屏幕具有背景灯； |  |
| 11、屏幕可以显示胰岛素余量； |  |
| 12、具备键盘锁定功能； |  |
| 13、报警模式：蜂鸣声音和震动； |  |
| 14、报警回顾：≥30次历史回顾； |  |
| 15、可回顾历史报警时间和日期； |  |
| 16、低液量报警方式：剩余单位和时间； |  |
| 17、电池报警功能：≥5种； |  |
| 18、排气记录回顾：可回顾≥20次的排气记录，以及排气记录时间和日期； |  |
| 19、具有基础量回顾功能； |  |
| 20、具有大剂量历史回顾功能； |  |
| 21、具有装药自动定位读数功能、完成后系统自动计算剩余液量、非手工借用其他装置操作； 22、平均输注堵塞报警胰岛素剂量<2.5µ； |  |
| 23、适用于儿童和成人糖尿病患者； |  |
| 24、适用短效和超短效胰岛素； |  |
| 25、具有每日最大输注量报警提醒功能； |  |
| 26、泵的防水等级等于或优于：IPX-7； |  |
| 27、泵的防电击保护性能为BF或CF型设备； |  |
| 28、声响大剂量：0.1-2.0U 增量； |  |
| 29、大剂量输注方式：5种， 常规，方波，双波，声响，遥控大剂量 |  |
| 30、大剂量计算器：大剂量向导功能,可自动根据血糖值和/或进餐量计算胰岛素剂量 |  |
| 31、血糖目标：≥8个 |  |
| 32、碳水化合物系数：≥8个 |  |
| 33、胰岛素敏感系数：≥8个 |  |
| 34、计算机下载数据：≥90天，报告内容包括每日和平均动态血糖图谱； |  |
| 35、具有动态血糖监测功能，探头数据无线自动传输； |  |
| 36、探头数据记录，5分钟自动更新一次； |  |
| 37、具有显示每日数据总值/均值功能； |  |
| 38、高低血糖报警功能：2.2mmol/L—22.2mmol/L； |  |
| 39、电脑软件中文菜单式操作。 |  |

3、周围神经检测仪 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、差模输入阻抗：≥1000MΩ。 |  |
| 2、信噪比高：短路噪声：≤0.6µV rms（1Hz～5KHz） |  |
| 3、共模抑制比：≥110 dB |  |
| 4、最高分辨率： 0.1µV（当仪器测得的信号变化达到0.1µV，反馈信号即有变化） |  |
| 5、增益范围：放大倍数：100～10万倍（误差±10%） |  |
| 6、带宽范围: 1Hz～5KHz（-3±0.5dB） |  |
| 7、灵敏度：时间与幅度动态范围大，可实时调整信号显示。 |  |
| 8、具有机内校准功能，可确保仪器的精确性。 |  |
| 9、刺激器 输出强度：（0～100）mA,步进：步进：0.1mA，允差：±5%；输出脉宽：（50～1000）µS；刺激速率：0.1Hz～50Hz。 |  |
| 10、数据采集精度：≥24位； 采样率：≥50kHz/通道 |  |

4、多普勒血流探测仪 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、运输和存储环境：温度：0℃ ～+50℃ ；湿度：≤80％ 。 |  |
| 2、工作电源：外部电源输入：220-230VAC，50-60Hz |  |
| 3、多普勒特性：双向连续波（CW），波形幅度精确度：≤±10%。 |  |
| 4、探头频率：8.0MHz，≤±10%。 |  |
| 5、压力特性：范围：0-265mmHg， 精确度：±5 mmH 。 |  |
| 6、充气速度 : 10-20 mmHg/秒，放气速度 : 2-4 mmHg/秒 。 |  |
| 7、电池：充满电后连续工作时间不小于5小时。 |  |

5、无创呼吸机  1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、配有液晶中文显示屏，可选择数字或呼吸波形显示模式 |  |
| 2、操控旋钮，菜单式操作界面 |  |
| 3、全金属涡轮。 |  |
| 4、内置测压管，面罩近端测压 |  |
| 5、双层滤膜 |  |
| 6、压力精度范围：±0.6hpa |  |
| 7、通气模式：(S),T，ST，CPAP |  |
| 8、IPAP压力范围6-30cmH2O |  |
| 9、EPAP压力范围4-20cmH2O |  |
| 10、CPAP压力范围4-20cmH2O |  |
| 11、吸气灵敏度，呼气灵敏度可调 |  |
| 12、I：E可调，Ti占比20%—67% |  |
| 13、呼吸频率6-45次/分 |  |
| 14、压力上升，下降速率6档可调 |  |
| 15、最大流速300L/min |  |
| 16、具有目标潮气量设定功能,调节速度可调，潮气量范围160-3000ml |  |
| 17、吸气同步率，呼气同步率监测功能 |  |
| 18、标配有一体化（可分离）加温湿化器 |  |
| 19、最大漏气补偿170L/min |  |
| 20、报警记录分析系统 |  |

6、肺功能 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、流量传感器：超声流量传感器 |  |
| 1.1、流量范围：要求在0.01mL-20l/S以上 |  |
| 1.2、流量分辨率：0.001L/s |  |
| 1.3、分析速度：10ns |  |
| 1.4、采样频率：2000Hz |  |
| 1.5、呼吸阻力：0.002kp/L/S。 |  |
| 2、弥散气体分析器类型：红外吸收法一氧化碳气体分析器 |  |
| 2.1、测量范围：0 - 3000 ppm CO， |  |
| 2.2、测量精度：± 1% |  |
| 2.3、分析速度：≤100毫秒 |  |
| 3、残气气体分析器类型：采用数字化超声氦气体分析器 |  |
| 3.1、测量范围：0 - 3000 ppm CO， |  |
| 3.2、测量精度:± 1% |  |
| 3.3、分析速度:≤100毫秒 |  |

7、cpm机  4套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共4套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、数字化屏幕显示。 |  |
| 2、主动记忆功能，仪器关闭后能记忆近一次使用时的参数设置。 |  |
| 3、适用于不同身高患者，对不同的腿长，可按需要对脚支架进行调节。 |  |
| 4、膝关节角度活动范围 ：-5—120度；髋关节角度活动范围：20—100度；踝关节角度活动范围：-30—60度；运行速度范围：0—300度/分钟；设定工作时间：0—240分钟。 |  |
| 5、具有启动/停止控制功能，两关节活动角度调节按键可使角度活动范围调节到适合状态。 |  |
| 6、电机具有超负自动保护功能。 |  |

8、双道微量泵 3套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共3套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、电源：AC 220V /50HZ DC 12V |  |
| 2、注射器:10ml、20ml、50ml |  |
| 3、报警：残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。 |  |
| 4、自动识别注射器（可使用一次性注射器） |  |
| 5、快速输注控制 |  |
| 6、限制量设置 |  |

9、心电监护仪 6套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共6套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、≧10寸彩色LED屏，分辨率≥800*600 |  |
| 2、一体式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者 |  |
| 3、监护范围：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双道体温功能 |  |
| 4、具有智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 |  |
| 5、心率算法具备≥20种心率失常分析功能 |  |
| 6、具有ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联 |  |
| 7、可显示PI血氧灌注指数 |  |
| 8、NIBP可选择初始充气压力 |  |
| 9、具有待机功能，待机时暂时停止所有监护操作，退出该状态，就可立即进行监护 |  |
| 10、具有脉搏调制音功能，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化 |  |
| 11、具有超过1000小时趋势图表、1200个报警事件、1600组NIBP测量的数据储存和回顾功能，48小时全息波形回顾。 |  |
| 12、具有趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 |  |
| 13、具有报警设置功能。 |  |
| 14、可连接鼠标与键盘，支持中文输入，支持条形码扫描枪输入 |  |
| 15、监护仪无风扇设计 |  |
| 16、漏电保护功能：SPO2、NIBP、TEMP、ECG参数都为CF型 |  |

10、磁振热治疗仪 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、四通道机型，配备≥4种适用不同部位的治疗导子； |  |
| 2、磁场强度：0～38mT； |  |
| 3、振动频率：50Hz±1Hz； |  |
| 4、具有≥6种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s等）； |  |
| 5、加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温等5档以上可调，误差为±2℃； |  |
| 6、超温保护：具有两级超温保护装置。治疗垫表面温度超过设定值时，一级保护，自动切断输出；当一级保护失效，治疗垫表面温度达到60℃时，二级保护，自动切断电源； |  |
| 7、时间选择：1～60分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±10% ； |  |
| 8、连续工作时间：＞8h |  |

11、空气波压力循环治疗仪  4套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共4套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。 |  |
| 2、手提式的外形设计，结构牢固，方便移动治疗； |  |
| 3、触摸液晶显示屏，显示直观，操作简便； |  |
| 4、★6种空气波治疗模式可供选择； |  |
| 5、★可同时链接2个4腔的治疗气囊； |  |
| 6、★空气波压强在5-25kPa范围内连续可调； |  |
| 7、治疗时间1min-99min连续可调； |  |
| 8、特制的充气气泵，噪声低，振动小，充气速度快； |  |
| 9、可提供上肢气囊、下肢气囊等多种气囊选配； |  |
| 10、叠加式四层结构气囊，无挤压死角造成的体液滞留； |  |
| 11、封闭式气囊，气囊向内侧单向挤压； |  |
| 12、断电保护功能：仪器在突然断电时自动泄压保护； |  |
| 13、每腔压力监测系统，实时显示当前压力。 |  |

12、超声治疗仪  1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、独立双通道输出，可同时开展两个人或者两个部位的治疗 |  |
| 2、内置≥70个预设处方专家型临床数据库，具有详尽的治疗指导方案，包括治疗部位肌肉、骨骼及皮肤的图示，针对不同病症内置相应的治疗周期、治疗剂量参数、操作要点以及临床注意事项等； |  |
| 3、可自定义治疗处方并保存（≥150个存储空间） |  |
| 4、内置与治疗处方相连的患者数据库（≥150个存储空间） |  |
| 5、5-6英寸智能彩色触摸屏 |  |
| 6、具有中、英文等多语言操作界面 |  |
| 7、多种操作模式：病症模式、处方模式、专家模式等；实时显示治疗参数，监控治疗过程； |  |
| 8、自动测试识别所连接的配件 |  |
| 9、可与电脑互联网连续升级软件 |  |
| 10、可编程序列 |  |
| 11、具有音量调节、显示屏颜色和亮度设置、屏保、自动关机功能 |  |
| - 12、自动检测探头与患者接触功能，可用指示灯和百分比条形图实时显示接触情况 |  |
| - 13、双频（1MHz和3MHz）超声波治疗头，具有符合人体工程学的直握手柄和横握手柄，治疗探头防水设计，可进行水中治疗 |  |
| 14、可在10-150Hz频率范围内进行连续式和脉冲式操作 |  |
| - 15、多频率探头治疗面积≥5cm2 - 输出强度：连续模式最大输出:2W/cm2 ,输出功率：≥8W - 脉冲模式最大输出:3W/cm2 ,输出功率：≥13W |  |
| - 16、占空比:5-100%间任意可调, 调节进度为1%；≥4种常用预设占空比 |  |
| 17、主机位置：垂直站立 |  |
| - 18、设备保护等级 Ⅱ（根据IEC 635） |  |

13、智能康复训练系统（床边下肢） 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、具有配重设计和防滑设计。 |  |
| 2、★智能康复训练系统有≥3种针对性的训练模式 |  |
| 3、★智能康复训练系统至少有四种患者训练安全保护功能。 |  |
| 4、输入功率：床边型<300VA； |  |
| 5、定时范围：2～120min±1min； |  |
| 6、速度显示范围：0-99r/min±10%； |  |
| 7、速度设定范围：0-60r/min±10%； |  |
| 8、角度设定范围：0-330度±5度； |  |
| 9、阻力设定等级：1-20； |  |
| 10、阻力力矩：0-20Nm； |  |
| 11、心率设定范围：0-150（设定级数每次5），精度±5次/min； |  |
| 12、能够实时显示患者主动做功情况； |  |
| 13、可以根据患者情况训练单元可高低调节，显示屏幕0-90度可调。 |  |

14、言语认知评估与训练系统  1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、构音障碍评估项目:≥5项 |  |
| 2、构音障碍评估结果: ≥9项 |  |
| 3、构音障碍诊断类型: ≥4种 |  |
| 4、构音障碍训练范围：≥120种发音 |  |
| 5、失语症评估项目：≥30个 |  |
| 6、失语症训练模式：≥8种 |  |
| 7、失语症训练素材类别：≥10类 |  |
| 8、失语症训练素材数量：≥2000个 |  |
| 9、视频动画辅助训练视频类别：≥15类 |  |
| 10、视频动画辅助训练视频题量：≥600小时 |  |
| 11、视频动画辅助训练游戏类别：≥4类 |  |
| 12、视频动画辅助训练游戏数量：≥400个 |  |
| 13、开放式自定义题库平台声音库：≥8000个 |  |
| 14、开放式自定义题库平台图像库：≥4000个 |  |
| 15、开放式自定义题库平台影音库：≥1500个 |  |
| 16、适合年龄：2岁－95岁 |  |
| 17、触摸屏触摸模式：多点触摸 |  |
| 18、★具有扩展屏幕，且各屏幕可独立显示不同内容。 |  |
| 19、语言种类：中、英文等 |  |

15、中频治疗仪 2套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共2套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、工作频率：1kHZ-10kHZ，±10% |  |
| 2、输出电流：在500Ω的负载电阻下，最大输出电流≤100mA |  |
| 3、输出电流稳定度：在不同负载下的输出电流变化率应不大于10% |  |
| 4、调制频率范围：双极输出方式调制频率在0-150Hz范围之内 |  |
| 5、调幅度：双极输出方式调幅在0-100%范围内 |  |
| 6、脉动直流离子导入：离子导入输出方式的脉动直流电流不大于80mA |  |
| 7、基本波形：方波，三角波，锯齿波，指数波，等幅波，正弦波等 |  |
| 8、连续工作时间：不少于4小时 |  |
| 9、外形尺寸：≤500mm×350mm×100mm |  |
| ★10、储存不少于95个处方 |  |
| 11、输出通道：四通道 |  |

16、电磁式体外冲击波碎石机 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1.1设备名称：电磁式体外冲击波碎石机 |  |
| 1.2设备定位方式：B超定位,电磁式冲击波源 |  |
| 1.3设备用途：采用电磁式冲击波源，用于肾结石、输尿管结石和膀胱结石的碎石治疗 |  |
| ★1.4冲击波发生装置：下定位一体化冲击波源(而非无透镜波源），震膜与线圈具有实时自动抽真空功能，真空度保持在-0.06 MPa 至-0.08MPa；（提供证明文件） |  |
| 1.5压缩声压峰值：20MPa～50Mpa； |  |
| 1.6膨胀声压峰值: ≤3.5Mpa； |  |
| 1.7冲击波的脉宽：≤1μs； |  |
| 1.8冲击波的前沿：≤0.5μs； |  |
| ★1.9高压放电治疗电压：10-18KV，冲击波聚焦范围：径向≤±7mm；轴向：-35mm～+50mm； |  |
| 1.10治疗深度：≥110mm； |  |
| 1.11高压放电电容储能：50-160J； |  |
| 1.12碎石能量无级可调； |  |
| 1.13冲击波源、高压开关、高压电容可独立维修更换，非使用电容箱的整体更换； |  |
| 2、B超定位系统： |  |
| 2.1探头范围 :0～50mm |  |
| 2.2实际焦点与监视器定位标志的偏差：≤2mm |  |
| 3、治疗床及波源运动参数 |  |
| 3.1带床边操作台及独立操作台，带独立电器柜以保证设备安全性能。 |  |
| 3.2床面可X、Y、Z三维运动。 |  |
| 3.3波源纵向运动：0～80 mm； |  |
| 3.4波源升降运动：0～120mm； |  |
| 3.5波源斜面运动：0～80mm； |  |
| 3.6波源翻转运动：±12°； |  |
| 4、操作系统 |  |
| 4.1触发方式：手动、自动 |  |
| 4.2脉冲计数范围：0-9999 |  |
| 4.3轻触式按钮控制 |  |
| 5最大功率：1000VA |  |
| - 其它要求： |  |
| 6.1设备具有冲击波全自动负压系统及报警系统 |  |
| 6.2真空度保持范围在：0.06-0.08Pa |  |
| 6.3具有水气分离系统 |  |
| 6.4具有三维运动+斜面运动+波源翻转运动系统 |  |
| 6.5提供易损件电磁盘，高压开关，高压电容的使用寿命及报价 |  |

17、黑白B超 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、扫描方式：凸阵、线阵扫描； |  |
| 2、显示模式：B、2B、4B、 M、B/M、ZOOMB； |  |
| 3、★腹部探头：五变频(2.5MHz/3.0 MHz/3.5MHz/4.0 MHz/5.0 MHz),配碎石机专用凸阵探头；探头阵元数：128； 显示角度：30°～75°可视可调； |  |
| 4、探头插座：≥2个，电子切换； |  |
| 5、探测深度：3cm—25.5cm可视可调； |  |
| 6、分辨力：横向分辨率：≤2mm，纵向分辨率：≤1mm； |  |
| 7、图像放大：可实时放大，倍率不少于×4.0，位置可选； |  |
| 8、图像方向：左/右、上/下翻转，旋转（0°、90°、180°、270°）可选； |  |
| 9、动态范围：30-180db 可视可调； |  |
| 10、聚焦方式：1—4个发射焦点可选，发射焦点距离可选、发射焦区深度连续可选； |  |
| 11、★物理特性：超声主机外壳采用钢材结构； |  |
| 12、TGC（分段增益）：≥8段 |  |
| 13、自定义快捷键设置功能：具有7个以上按键可由用户自定义使用功能。 |  |
| 14、系统预设置功能： 各种脏器可根据需要在系统中预设检测数据 |  |
| 15、文档和贮存：≥80GB硬盘驱动器，图像以BMP或JPEG格式保存，配USB接口 |  |
| 16、测量与计算： |  |
| 16.1通用测量：B型，距离面积、周长、体积、角度；M型，距离、时间、心率等 |  |
| 16.2通用测量与计算软件包：（1）.心功能测量软件包：MV、LV、AO,提供三种心输出量的计算式POMBO、GIBSON、TEICHHOLZ的计算； （2）.产科测量软件包：BPD、GS、CRL、FL、AC、HC等的测量、妊娠周数、预产期、胎重等，自动生成胎儿生长发育曲线及产科报告。 （3）.妇科测量软件包：子宫、卵巢、卵泡测量软件包并自动生成报告。 （4）.泌尿系统测量软件包：肾脏、膀胱、前列腺、精囊、尿残余测量软件包并自动生成报告。 （5）．矫形外科测量软件包等。 |  |
| 16.3★配碎石机专用软件：具有定位中线与动态测量功能，方便碎石定位及测量，同时具有穿刺引导线与穿刺软件包，可同时做穿刺引导。 |  |

18、电动磨钻 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、短路自动保护装置，短路故障时，该装置自动切断输出电源 |  |
| 2、彩色液晶触摸菜单操作界面，微电脑控制系统 |  |
| 3、无刷电机，电机闭环恒扭矩驱动，电动主机（包含连接主机的电源）可高温高压消毒。 |  |
| 4、★钨钢材质，最高转速100000r/min |  |
| 5、★转速范围1000r/min-100000r/min |  |
| 6、高速旋转同心度≤0.1mm |  |
| 7、急停时间＜0.1mm |  |
| 8、控制台可实现触摸控制电机，正、反、高、低转速操作 |  |

19、体外冲击波治疗仪 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、压强调节范围：1～5（102kPa）,步进0.1（102kPa），最大能量密度大于3.8mJ/mm2。 |  |
| ★2、治疗探头频率：1～22Hz，步进0.5Hz，误差≤±10%。 |  |
| 3、冲击波次数：100-9900次，步进100次。 |  |
| 4、传导子：标配≥6种传导子，包含聚焦/深层/穴位/变频治疗头。 |  |
| 5、处方：≥200个。 |  |
| 6、治疗手枪设计符合人体工程学，具有防滑圈和减震功能。 |  |
| 7、内置低噪声空气压缩机。 |  |
| 8、配备人体解剖图，可快速选择相应部位处方。 |  |
| 9、具有语音播报功能，开始和结束时有语音提示。 |  |
| 10、具有手枪自动识别检测功能。 |  |
| 11、立式冲击波，推车式设计，方便移动。 |  |

20、烧伤悬浮床 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、★消毒功能：内置臭氧消毒装置，臭氧发生器开启后20分钟被消毒区域内臭氧浓度≥35ppm，能够对沙子、管道及滤单进行消毒； |  |
| 2、透气板：透气性均匀，抗潮、耐腐蚀； |  |
| 3、滤单：双层滤单技术，内单防泄漏，外单抑菌处理，孔径≤30μm； |  |
| 4、颗粒：50μm-150μm，成分为陶瓷、有机硅，无毒、无色、无味； |  |
| 5、床体材质：玻璃钢材质； |  |
| 6、压紧装置：硅胶压条； |  |
| 7、动力系统：静音高压风机，IP55等级，噪音值≤48dB； |  |
| 8、悬浮力： 165kg～235kg； |  |
| 9、温控范围：26℃～41.5℃； |  |
| 10、控制主板：PCB板≥2.2mm，主板表面加喷三防漆，防水、防尘、防静电； |  |
| 10、压强：人体与床面接触压强降低≥95%； |  |
| 11、总重：整机净重≤860Kg(含微珠颗粒）； |  |
| 12、冷却方式：风冷、水冷双模式，具有多通道循环散热技术； |  |
| 13、风冷：散热风扇,散热面积≥0.96平方米； |  |
| 14、湿度控制：环境湿度85%RH时，床面湿度控制在45%RH以下； |  |
| 15、称重功能：具有称重功能（称重精度±0.1kg）。 |  |

21、制皮机滚刀  1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、滚刀≥13组刀片，间距0.3mm;刀片直径39mm;刀片硬度不低于40HRC。材质陶瓷合金。 |  |
| 2、一次切割：14X14；皮片规格：3mmX3mm； |  |
| 3、主机：手动一体机 |  |
| 4、切割器：13X13 |  |
| 5、手柄装置：一套，合金手柄 |  |
| 6、齿状分离器：45X38X30mm2 |  |
| 7、切割后皮片扩展：52-158cm2 |  |
| 扩展比例与移植覆盖创面： 1：3 52.75cm2 1：4 70.56cm2 1：6 105.84cm2 1：9 158.76cm2 |  |

22、转运监护仪 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| - 产品适用于院内转运、院外转运、急诊科床边监护、手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的急救转运监护仪。 |  |
| 2、彩色触摸屏显示，触摸操作 |  |
| 3、对原主机品牌型号没有要求，可作为复合参数模块接入主机工作，与主机进行数据交换，前后双屏同时显示。 |  |
| 4、主机自带固定式提手，无需外接转运底座。 |  |
| 5、可选配急救监护专用包，用于放置急救用品，便于携带和使用。 |  |
| 6、支持3/5/12导联ECG测量。 |  |
| 7、心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率≤±1bpm。 |  |
| 8、呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。 |  |
| 9、\窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，误差≤5s。 |  |
| 10、血氧，测量范围为1 ％～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度≤±2％（非运动状态下）、≤±3％（运动状态下），新生儿≤±3％（非运动状态和运动状态下）。 |  |
| 11、具有灌注指数PI显示。 |  |
| 12、NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度≤±3mmHg。 |  |
| 13、NIBP具有手动、自动、连续测量模式，具有整点测量功能； |  |
| 14、NIBP可选择初始充气压力； |  |
| 15、支持中文手写输入； |  |
| 16、具有按键背光灯功能； |  |
| 17、支持标准界面、大字体界面显示； |  |
| 18、内置锂电池； |  |
| 19、支持连接同品牌中央监护系统； |  |
| 20、产品通过CE和CFDA认证。 |  |

23、多道心电图机 2套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共2套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、ECG输入 |  |
| 1.1、ECG输入通道：12导联同步采集 |  |
| 1.2、导联选择：标准、Cabrera |  |
| 1.3、输入阻抗:≥50M Ω (10Hz) |  |
| 1.4、频率响应：0.01～300Hz(-3dB) |  |
| 1.5、定标电压：1mV±2% |  |
| 1.6、内部噪声：≤12.5μVp-p |  |
| 1.7、时间常数：≥3.2s |  |
| 1.8、共模抑制比：≥140dB (AC 滤波开启), ≥110dB (AC 滤波关闭) |  |
| 1.9、耐极化电压：±600mV |  |
| 1.10、输入电流: ≤0.01μA |  |
| 1.11、除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 |  |
| 1.12、导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 |  |
| 2、波形处理 |  |
| 2.1、A/D转换：≥24 位 |  |
| 2.2、采样率： ≥16000Hz |  |
| 2.3、灵敏度选择： 2.5、5、10、20、10/5、20/10 mm/mV、AGC等 |  |
| 2.4、抗干扰滤波：交流滤波器：50Hz / 60Hz等 基漂滤波器: 0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz等 肌电滤波器: 25Hz / 35Hz / 45Hz等 低通滤波器: 300Hz/ 270Hz/150Hz/ 100Hz/75Hz等 |  |
| 2.5、自动分析功能：具有十二导联同步分析测量功能 |  |
| 2.6、具有自动测量功能和自动诊断功能 |  |
| 3、接口与存储器 |  |
| 3.1、设备内置存储器，存储病历≥500例 |  |
| 3.2、数据可通过USB口导入导出 |  |
| 3.3、支持外接U盘可扩展存储空间，支持SD卡存储 |  |
| 3.4、支持二维条码扫描仪和支持无线传输功能，支持内置WIFI |  |
| 3.5、≥2个USB接口，具有网络接口、电源适配器输入接口和SD卡槽 |  |
| 4、机器硬件参数 |  |
| 4.1、支持触摸屏操作 |  |
| 4.2、显示信息：同屏显示12心电波形 |  |
| 4.3、主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息 |  |
| 4.4、可设置屏幕背景网格显示 |  |
| 5、记录器 |  |
| 5.1、热敏式点阵打印机 |  |
| 5.2、走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s等，误差≤±3% |  |
| 5.3、自动记录格式：3×4、3×4+1R、1×12、1×12+1R、3×2+2×3等 |  |
| 5.4、记录纸规格：热敏记录卷纸：80mm×20m 热敏记录折叠纸：80 mm×70mm×200页 |  |
| 5.5、打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 |  |
| 5.6、记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等 |  |
| 5.7、可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告，支持3×4、3×4+1R、3×4+3R 、6×2、6×2+1R、12×1等 |  |
| 5.8、具有自动心律失常延长打印功能； |  |
| 5.9、具有在无网格纸上打印网格功能 |  |
| 6、电源：交直流两用，自动转换；内置可充电锂离子电池，断电工作时间≥8.5小时 |  |
| 7、软件功能 |  |
| 7.1、中文输入、中文操作提示和中文报告语言 |  |
| 7.2、支持一维，二维条码扫描仪输入病人信息 |  |
| 7.3、可直接外接打印机，通过A4纸打印12导心电波形和报告 |  |
| 7.4、支持多种文件格式（DAT、PDF、SCP、FDA-XML、DICOM等）输出，免费开放接口可与医院电子病历等信息化系统无缝连接 |  |
| 8、产品认证：通过CE认证 |  |

24、多功能心肺复苏机 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、工作模式：电控气动型 |  |
| 2、按压频率：80次/ min、90次/min、100次/min、110次/min等，可调 |  |
| 3、按压深度：30mm～70mm可调，每次调节5mm |  |
| 4、按压与通气比：①30：2（非手动调节）、②15：2、③连续按压、④连续通气等 |  |
| 5、潮气量：350ml-800ml，连续可调 |  |
| 6、呼吸频率：8、10、12、14、16次/ min等可调 |  |
| 7、安全提示模式：按压频率100次/min以上时安全提示； 按压深度50mm及以上时安全提示 |  |
| 8、具有低电压报警电量显示、低电压报警、启动暂停等功能 |  |
| 9、按压释放比：1:1（50%：50%） |  |
| 10、适合胸厚范围：160mm～300mm（适合各种体型病人） |  |
| 11、工作原理及驱动压力：电控气动；输入压力范围：0.35mpa-0.6mpa |  |
| 12、压力过载保护：≧0.6mpa自动泄压 |  |
| 13、控制面板及工作状态显示：控制面板背光，液晶屏显示，适用于各种光线条件下的操作 |  |
| 14、内置可充电锂电池，电池充满工作时间≥4.5小时 |  |
| 15、操作主机可360度旋转 |  |
| 16、参数调节无需停止按压 |  |
| 17、功能软件可免费升级 |  |
| 18、产品压力过载时，自动卸压保护 |  |
| 19、背板要求：复苏板可拆卸，可双向插入使用，具有固定带 |  |
| 20、主要配置：主机、复苏背板、病人回路及面罩等 |  |

25、运转床 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、采用中控锁双面轮，直径≥150mm，四脚有中控锁踏杆；其中一个为含碳导电脚轮，具有接地功能； |  |
| 2、具有第五轮系统，床体前后左右有中控锁踏杆，具有锁定，自由，定向等功能； |  |
| 3、配备转运床垫，外部面料可水洗； |  |
| 4、片式护栏，具有水平固定功能，有固定导管凹槽； |  |
| 5、床体四角有插孔，用于固定输液架； |  |
| 6、床长：≥1900毫米； |  |
| 7、床宽：≤680毫米； |  |
| 8、高低升降范围：550—850毫米； |  |
| 9、背板升降范围：0—70度。 |  |

26、便携式彩色多普勒超声诊断仪 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、监视器：LED液晶监视器； |  |
| 2、扫描方式：逐行扫描； |  |
| 3、★探头个数：≥2个,腹部/血管/小器官； |  |
| 4、探头频率：宽频带或变频探头，工作频率可实时显示，二维、彩色、多普勒频率可调，变频探头基波中心频率≥4种，多普勒可选不同频率。 |  |
| 5、探头振子：凸阵探头有效振子数≥128振子 |  |
| 6、穿刺导向：探头可配穿刺导向装置 |  |
| 7、二维灰阶扫描：电子相控阵：超声频率1.0-4.0MHz；电子凸阵：超声频率2.0-5.0MHz；电子线阵：超声频率6.0-12.0MHz |  |
| 8、扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥ 30帧/秒 |  |
| 9、扫描线：每帧线密度≥ 512 超声线 |  |
| 10、发射声束聚焦：连续聚焦 |  |
| 11、扫描接受方式：多倍信号并行处理 |  |
| 12、数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态変迹，A/D≥ 12bit |  |
| 13、谐波成像、基波成像频率个数≥ 8组 |  |
| 14、回放重现：灰阶图像回放≥4500幅、回放时间≥500秒 |  |
| 15、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节。 |  |
| 16、增益调节：B/M可独立调节，TGC分段调节。 |  |
| 17、最大显示深度≥30cm。 |  |
| 18.频谱多普勒方式：脉冲波多普勒：PWD，最大测量速度：9m/s,最低速度≤ 1 m/s |  |
| 19、多普勒发射频率：凸阵： 2.0-4.0MHz；线阵：3.7-6.3MHz。 |  |
| 20、显示方式：B/ PWD 、B/ CF+PWD；电影回放：≥ 500秒；零位移动：≥ 12秒 |  |
| 21、取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm； |  |
| 22、显示控制：反转显示（左、右；上、下）零移位。 |  |
| 23、频谱自动跟踪与测量 |  |
| 24、彩色多普勒显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示等，具有双同步/三同步显示（B/ PW/CF、B/ PW/PDI） |  |
| 25、彩色显示帧频：凸阵探头，18cm深时，彩色显示帧频≥ 8帧/秒 |  |
| 26、显示位置调整：线阵扫描图像范围：-30°- +30°；显示控制：零位移动分12级、黑白与彩色比较、彩色对比。 |  |
| 27、具有彩色多普勒能量图、彩色方向性能量图。 |  |
| 28、彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤ 1 cm/s(非噪声信号)。 |  |

27、麻醉监护仪 5套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共5套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、中文菜单，液晶显示，具有报警功能 |  |
| ★2、标准配置可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温等； |  |
| 3、3/5导心电测量。 |  |
| 4、具有≥20种实时心律失常分析。 |  |
| 5、具有智能导联脱落仍能保持监测功能 |  |
| 6、NIBP可选择初始充气压力 |  |
| ★7、EtCO2可反映监测患者的呼吸机情况。 |  |
| ★8、具有有创血压监测功能 |  |
| 9、具有≥120小时趋势图表、≥100个报警事件、≥100个心律失常、≥1000组NIBP测量数据存储和回顾功能，≥48小时全息波形回顾。 |  |
| 10、具有掉电存储功能 |  |
| 11、具备三级声光报警，报警参数级别可调。 |  |
| 13、多种显示界面 |  |
| 14、无风扇设计。 |  |

28、病员加温系统 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、具有开机自检功能，整机使用无耗材 |  |
| 2、加热方式：电加热，直流12V安全电压供电。 |  |
| 3、热垫接触面温度控制：35-40℃，步进≤1℃ |  |
| 4、热垫从25℃加热到35℃所需时间不超过1分钟 |  |
| 5、控制器为液晶显示屏，至少具有2种加温模式：自动模式：保持35±1℃；手动模式：35-40℃ |  |
| 6、控制器具有：电源故障报警、超温报警、传感器失效报警、接触面温度波动报警、系统故障报警、连接异常报警等。 |  |
| ★7、X线可透 |  |
| 8、具有超温自动断电功能 |  |
| 9、热垫可用消毒液反复擦拭，可卷曲。 |  |

29、输血输液加温器 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、加温器：微电脑控制系统；无耗材；具有超温报警保护功能，传感器故障自动报警。 |  |
| 2、输出温度：33-41℃； |  |
| 3、输出精度≤±1℃. |  |
| 4、电气安全保护级别：I类BF型，防除颤保护。 |  |
| 5、超温断电：≥42℃ |  |
| 6、低温报警：≤32℃ |  |
| 7、预热时间：从20到36℃≤2分钟。 |  |
| 8、工作制：连续运行 |  |
| 9、加热管：≥1.4米，内径3.5-5 mm或6-7mm可选。 |  |

30、非接触式眼压计 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、眼内压测定范围1-60mmHg |  |
| 2、测量分辨率 1mmHg |  |
| 3、具有Iop矫正功能 |  |
| 4、具有智能控制喷气系统 |  |
| 5、内置热敏打印机 |  |
| 6、眼压计工作距离为11mm |  |
| 7、具有X-Y-Z方向自动测量功能 |  |

31、超高清鼻内镜摄像系统（1套）

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| ★随设备标配国产超高清鼻内镜共10根（0度6根、30度2根、70度2根） |  |
| 1、医用内窥镜摄像系统1套（含摄像主机和摄像头） |  |
| 1.1、高清摄像头：采用数字信号 |  |
| 1.2、消光速度：＜0.1秒. |  |
| 1.3、摄像头8级防水 |  |
| 1.4、抗干扰处理，避免高频电刀产生的干扰纹 |  |
| 1.5、分辨率：≥1200线 （提供证明文件） |  |
| 1.6、有效像素：P:1920 *1080P，或更高配置 |  |
| 1.7、色彩还原能力，无明显色偏，平均色差值小于20：16 |  |
| 1.8、图像几何失真，显示屏上的图像的畸变小于±2%：+0% |  |
| 1.9、扫描方式：逐行扫描 |  |
| 1.10、语言：中文/英文 |  |
| 1.11、调焦范围：≥（2～200）m |  |
| 1.12、扫描频率：N:60HZ P:60HZ |  |
| 1.13、亮度：ODS可调 |  |
| 1.14、信噪比:≥50dB |  |
| 1.15、最低照度：F1.2时≤0.5Lux |  |
| 1.16、全自动白平衡（无需每次开机一键对白） |  |
| 1.17、视频输出HDMI*4(4路高清实时输出，能满足一路手术监视器用、一路高清工作站录像报告用、一路远程教学用、一路手术直播用）、BNC*1，VGA*1，HDMI*4，SDI* 1，远程数据接口*1，或更高配置。 |  |
| 1.18、二年保换，五年保修，终身维护 |  |
| 2、LED医用内窥镜冷光源 |  |
| 2.1、LED发光寿命2万小时以上 |  |
| 2.2、色温3000K～7000k |  |
| 2.3、显色指数：≥90 |  |
| 2.4、输出总光通量：≥100lm |  |
| 2.5、噪声：≤55dB(A) |  |
| 2.6、大气压力：860hPa～1060hPa |  |
| 2.7、机外表温度：≤60℃ |  |
| 2.8、光输出孔：直径为（10±0.10）mm |  |
| 2.9、光源： LED灯 |  |
| 2.10、工作环境：5℃～40℃ |  |
| 2.11、二年保换，五年保修，终身维护 |  |
| 3、远程控制服务系统主机 |  |
| 3.1、独立的双脚踏功能 |  |
| 3.2、高清视频采集 |  |
| 3.3、远程图纹管理系统支持国际互联网，可远程会诊，科研，教学等 |  |
| 3.4、具有病人信息存储功能 |  |
| 4、标配 |  |
| 4.1、导光束 |  |
| 4.2、设备仪器台车 |  |
| 4.3、光学接口2支，可接兼容各品牌型号硬质内窥镜 |  |

32、耳鸣声治疗验配平台 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、产品功能：具有病史采集、问诊评估、听力检查、治疗声验配与体验以及疗效验证评估等项目。 |  |
| 2、患者管理模块内容：包括患者基本资料、主诉、病史、体征、检查等数据 |  |
| 3、问诊量表模块内容： |  |
| 3.1、标准问诊表； |  |
| 3.2、国际通用量表； |  |
| 3.3、可选配FS\LY问诊表 |  |
| 3.4、自定义问诊和评估量表 |  |
| 3.5、可存储≥20万人次的问诊、测试、治疗等资料。 |  |
| 4、听力检查项目模块内容： |  |
| 4.1、听阈 |  |
| 4.2、舒适阈 |  |
| 4.3、不舒适阈 |  |
| 4.4、最小掩蔽级 |  |
| 4.5、耳鸣位点 |  |
| 5、换能器： |  |
| 5.1 配置要求：气导耳机DD45（标配）\HDA280（选配）,插入式耳机EAR5A（选配）,骨导耳机B71，声场（选配）等；频率范围： 气导（125HZ-8000HZ）、骨导（250HZ-6000HZ）、插入式耳机(125HZ-8000HZ)、声场(250HZ-6000HZ) |  |
| 5.2刺激声强度：0-100dBHL,扩展120 dBHL |  |
| 5.3刺激强度步进：1、2、5dB等 |  |
| 5.4刺激频率步进：1Hz、10 Hz 、50 Hz 、100 Hz、 1000 Hz等 |  |
| 5.5倍频程选择：1/2、1/3、1/12等可选 |  |
| 5.6刺激声类型：纯音、啭音、脉冲音、窄带噪声、白噪声、言语噪声等 |  |
| 6、减敏验配模块：可选配标准刺激声、TRT声、背景音乐声等定制声治疗处方。每一种声音均可设置耳别、声音类型、声音响度。 各种声音可进行组合编制多种声治疗处方。 |  |
| 7、处方输出模块：可把验配结果制成文件存储到移动存储器，并可随时更改处方。 |  |
| 8、报告输出：可打印处方详情。 |  |
| 9、T-MIST声治疗验配：依据检查结果可以确定T-MIST适应症，并进行治疗声验证和选配。 |  |
| 10、可选配声音文件库：内置精细频率抑制声、频率特性和心理感知特征的双重声、背景声转移三种类型，刺激声强：0-100dB |  |
| 11、TMIST多元叠加声治疗：可定制3种处方，每个处方可选配3种声音文件，自定义组合，可选单侧、双侧 |  |
| 12、验配方法：内置公式，响度、频宽、刺激时间等可自定义 |  |
| 13、处方输出：可把“声处方”输出连接专用的个人定制产品，随时进行耳鸣治疗 |  |
| 14、听力检查要求 |  |
| 14.1、纯音：125-8000Hz |  |
| 14.2、分辨率：1/2-1/24 octave.1Hz、10 Hz、50 Hz、 100 Hz等 |  |
| 14.3、啭音：1-10 Hz 正弦+/- 5% 调制 波形文件：采样率：44100Hz 16 bits, 2通道，或更高配置 |  |
| 14.4、强度：-10 – 100 dB HL |  |
| 14.5、步进：1, 2 或 5dB等 |  |
| 14.6、精度：声音: ≤± 2 dB |  |
| 14.7、振动: ± 5 dB. |  |
| 14.8、频率范围：范围: 125Hz - 8kHz |  |
| 14.9、精度：≤± 1 % |  |
| 14.10、失真 (THD)：声音: ＜1.5 % |  |
| 14.11、振动: ＜3 % |  |
| 14.12、信号指示(VU)：计权时间: 350mS |  |
| 14.13、动态范围: -20dB to +3dB |  |
| 14.14、计算方法: RMS |  |
| 14.15、存储:所见即所得 |  |
| 15、耳鸣检查 |  |
| 15.1、功能：耳鸣位点测试、掩蔽曲线测试、RI等 |  |
| 15.2、操作模式：Tinniscan |  |
| 15.3、刺激声: 啭音、纯音、限带宽噪声、脉冲纯音、白噪声等 |  |
| 15.6、频率范围: 125Hz – 8kHz |  |
| 15.7、频率精度:± 1 % |  |
| 15.8、失真:＜2% |  |
| 15.9、刺激声强度:0 – 100 dB |  |
| 15.10、刺激声精度:±1.5 % |  |
| 15.11、测量范围: 40-140 dB SPL ± 2 dB. |  |
| 15.12、分辨率: 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 octave 或1024点FFT. 1Hz、10 Hz、50 Hz、 100 Hz等 |  |
| 16、耳鸣声治疗验配 |  |
| 16.1、刺激声选择：i-tone、d-sound、transfocus等 |  |
| 16.2、刺激声强：0-100 dB、 |  |
| 16.3、验配处方：≥3种 |  |
| 16.4、验配方法：响度、频宽、刺激时间等自定义 |  |
| 16.5、验配公式：内置 |  |
| 16.6、处方验证：自定义组合 |  |
| 17、执行标准：企业标准、ANSI S3.6，IEC 60601-1，GB/T7341.1-1998，GB/T7341.4-1998，GB 9706.1—1995，符合GB7341－87标准，临床听力测试诊断、鉴别诊断及助听效果测试。按GB16403的B级校准。 |  |

33、高清耳内镜摄像系统（一套） 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、医用内窥镜摄像机1套（含摄像主机和摄像头） |  |
| 1.1、高清摄像头；数字信号 |  |
| 1.2、消光速度：小于0.1秒. |  |
| 1.3、摄像头8级防水，或更高级别防水 |  |
| 1.4、扫描方式：逐行扫描 |  |
| 1.5、调焦范围：≥（2～200）m |  |
| 1.6、扫描频率：N:60HZ,P:60HZ,或更高配置 |  |
| 1.7、亮度：ODS 可调 |  |
| 1.8、信噪比:≥50dB |  |
| 1.9、最低照度：F1.2时≤0.5Lux |  |
| 1.10、全自动白平衡（无需每次开机一键对白） |  |
| 1.11、视频输出HDMI*4(≥4路高清实时输出，能满足一路手术监视器用、一路高清工作站录像报告用、一路远程教学用、一路手术直播用）、BNC*1，VGA*1，HDMI*4，SDI* 1。 |  |
| 2、LED医用内窥镜冷光源 |  |
| 2.1、发光寿命≥2万小时 |  |
| 2.2、色温3000K～7000k |  |
| 2.3、显色指数：≥90 |  |
| 2.4、输出总光通量：≥100lm |  |
| 2.7、噪声：≤55dB(A) |  |
| 2.8、大气压力：860hPa～1060hPa |  |
| 2.9、整机外表温度：≤60℃ |  |
| 2.10、光输出孔：直径为（10±0.10）mm |  |
| 2.11、工作环境：5℃～40℃ |  |
| 3、内窥镜监视器 |  |
| 4、配件清单 |  |
| 4.1、导光束： 4mm*2500mm |  |
| 4.2、设备仪器台车 |  |
| 4.3、光学接口：1支，可接兼容主流品牌型号硬质内窥镜 |  |
| 5、远程控制服务系统主机 |  |
| 5.1、独立的双脚踏功能 |  |
| 5.2、高清视频采集 |  |
| 5.3、可诊断并出具报告，满足各种报告格式要求 |  |
| 5.4、远程图纹管理系统可边接国际互联网，可实现远程会诊、教学等 |  |
| 5.5、病人信息存储功能 |  |
| 5.6、远程板：可实现实时远程控制服务 |  |
| 5.7、网卡：千兆以上网卡 |  |
| 5.8、标配彩色激光打印机1台 |  |

34、耳科电钻 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、适用范围：用于耳科手术中切割及打磨骨质、安放电子耳蜗时使用，适合在手术室中使用。 |  |
| 2、 配置清单：主机×1、脚控开关×1、马达×1、直手柄弯手柄各×1、钨碳钢磨头×14、金钢砂磨头×14、粗金刚砂磨头×4、清洁油×3、润滑油×3等。 |  |
| 3、冲水泵与主机一体，可选择/同步/单独等不同模式，可调流量流量30～130ML／分钟。 |  |
| 5、4档以上转速调节，最高单向转数可达40000转/分以上，并可调节旋转方向。 |  |
| 6、脚控开关具有防水设计。无极变速，可根据医生踩踏的力度而调整速度。 |  |
| 7、马达无碳刷，可耐136℃高温高压消毒。 |  |
| 8、马达具有自身冷却功能，连续工作时不发烫。 |  |
| 9、马达自带感应芯片，在手柄过载时或者卡死时提供自动过载停机保护。 |  |
| 10、马达可连接不同长度（70mm、95mm、125mm）的手柄，适用于耳科、脊柱、神外、手足外科和鼻颅底等手术。 |  |
| 11、马达可连接不同传动率的手柄。 |  |
| 12、马达可连接往复锯、摆动锯、弧形切割锯等专用手柄,以及鼻整形的切割锯专用手柄。 |  |
| 13、手柄标配标准长度直弯手柄各一根，可接所有标准直径（2.35MM）的钻头，可连接国产钻头。 |  |
| 14、手柄高低速转动时均无摆动及震动，手柄自带冲水通道。 |  |
| 15、免费提供设备专用清洁剂和润滑剂，用于设备的清洁维护和保养。 |  |
| 16、钻头材质：钨碳钢切割钻头，单根钻头可使用150次以上。 |  |
| 17、钻头类型：≥20种不同直径的钨碳钢切割钻，≥6种钨碳钢带齿切割钻，≥14种金刚砂钻，≥9种粗金刚砂钻。 |  |

35、高清鼻窦镜耳内镜镜头（高清内镜）

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、0度鼻内镜2根： |  |
| 1.1、视场角（°）±15%：80° |  |
| 1.2、视向角（°）±3°：0° |  |
| 1.3、工作长度±3%：175mm |  |
| 1.4、最大插入部外径（镜体外径）：φ4mm |  |
| 1.5、其他指标： |  |
| 1.5.1、设计光学工作距d0: 12mm |  |
| 1.5.2、设计工作视场形状: 评价视场面 |  |
| 1.5.3、视场中心角分辨力:2.6C/(°) |  |
| 1.5.4、有效景深范围: 1mm～50mm |  |
| 1.5.5、在A标准照明体下的显色指数Ra: 85 |  |
| 1.5.6、在D65标准照明体下的显色指数Ra: 85 |  |
| 1.5.7、照明镜体光效ILeR: 0.65 |  |
| 1.5.8、综合镜体光效SLeR: 0.35 |  |
| 1.5.9、综合边缘光效SLe-zE: 0.13 |  |
| 1.5.10、有效光度率DM: 1850cd/m2/lm |  |
| 1.5.11、单位相对畸变VU-Z的控制量: 25 |  |
| 2、0度耳内镜1根 |  |
| 2.1、视场角（°）:50 |  |
| 2.2、视向角（°）:0 |  |
| 2.3、工作长度(mm)±3%:105 |  |
| 2.4、最大插入部外径（镜体外径）±0.1mm:2.7mm |  |
| 2.5、设计光学工作距d0: 10mm |  |
| 2.6、设计工作视场形状: 评价视场面 |  |
| 2.7、视场中心角分辨力: 2.24C/(°) |  |
| 2.8、有效景深范围: 3~100mm |  |
| 2.9、在A标准照明体下的显色指数Ra: 95 |  |
| 2.10、在D65标准照明体下的显色指数Ra: 95 |  |
| 2.11、照明镜体光效ILeR: 0.334 |  |
| 2.12、综合镜体光效SLeR: 0.337 |  |
| 2.13、综合边缘光效SLe-Z: 0.172 |  |
| 2.14、有效光度率DM: 1531cd/m2/lm |  |
| 2.15、单位相对畸变VU-Z的控制量: -10% |  |

36、非镇静诱发电位仪 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、通道数：完全独立双通道 |  |
| 2、刺激方式：气导、骨导等 |  |
| 3、刺激声：短声、短纯音、宽带Chirp声、AM+FM(调频调幅声) |  |
| 4、刺激速率：每秒1.0至99.0次，步长0.1/秒 |  |
| 5、刺激强度：不小于0-99dB nHL |  |
| 6、刺激极性：密波、疏波、交替波、分别交替波等 |  |
| 7、潜伏期标准：新生儿至成人，自动识别I，III，V波区域 |  |
| 8、波形分析：SS和SE按钮标记波形的统计起止点 |  |
| 9、计算方式：同时具有卡尔曼加权算法和平均算法 |  |
| 10、记录跟踪：平均（A+B）、缓冲A和B、差异（A-B），同强度不需要反复测试两遍进行比对。 |  |
| 11、采样率：≥每秒38400次 |  |
| 12、数据传输有效范围：≥10米 |  |
| 13、主机供电方式：外接电源、可充电电池供电 |  |
| 14、环境要求：可不受电磁噪声的干扰，不需要屏蔽室 |  |
| 15、多频稳态测试：可双耳不低于8个点同时测试。 |  |
| 16、患者状态：患者状态要求低，儿童可在似醒非醒状态下继续测试 畸变耳声发射DPOAE测试 |  |
| 17、刺激声频率范围：500-8000Hz可调 |  |
| 18、刺激声强度范围：40-70dBSPL可调 |  |
| 19、F2/F1比值：1.2和1.22可调 |  |
| 20、具有筛查和诊断两种模块 |  |
| 21、电脑要求：双核笔记本电脑，或更高配置 |  |
| 22、瞬态诱发耳声发射TEOAE测试 |  |
| 23、刺激声频率范围：500-8000Hz可调 |  |
| 24、刺激声强度范围：60-85dBSPL可调 |  |
| 25、F2/F1比值：1.2和1.22可调 |  |

37、听力计（含声场）

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、显示屏：彩色显示屏，可显示声强、频率、传感器、测试信号类型、听力图等。 |  |
| 2、操作界面：全中文操作界面，可显示测试过程，纯音测试结果可设置成左右耳或单耳的格式，言语测试结果可设置成图标或表格的格式。 |  |
| 3、声强旋钮：声强调节旋钮式设计。声强、测试频率自动变换。 |  |
| 4、频率点：气导、骨导测试频率点可自由选择。 |  |
| 5、平均听阈自动测算（PTA），测试频率可自由选择 |  |
| 6、指示灯：各功能键均配有指示灯 |  |
| 7、配备对话麦克风，操作者与患者可在测试过程中交流。 |  |
| 8、内置监听扬声器，可自由设置监听声强。 |  |
| 9、其它功能：具有通道切换、跟踪、互锁(纯音测试时双通道同时给声)、跟踪(双通道固定声强变化)/互锁等功能。 |  |
| 10、数据库：可存储＞1000个患者信息和测试结果，测试结果可转化为PDF文件，可直接存储在SD卡或U盘中，也可将数据传输到电脑中保存，测试结果可直接连接打印机、网络打印机打印。 |  |
| 11、数据连接: USB、以太网 |  |
| 12、测试信号：纯音、脉冲音、啭音、脉冲加啭音等 |  |
| 13、测试频率范围：0.125Hz—20KHz |  |
| 14、声强步进：5dB、2dB、1dB等 |  |
| 15、气导声强范围：-10—120dBHL，骨导声强范围：-10—80dBHL，自由声场-10—90dBHL |  |
| 16、纯音测听：听阈（HL）、最舒适阈（MCL）、不舒适阈（UCL）、助听阈（Aided）等 |  |
| 17、言语测听：实时言语（Live Voice）、CD/MP3、言语识别阈（SRT）、单词识别阈（WRS）、最舒适阈（MCL）、不舒适阈（UCL）、双耳言语测试（BS）、在噪声下的快速言语测试（QuickSin）混合音（Mixing）等 |  |
| 18、阈上功能测试：Stenger伪聋测试、Langenbeck同侧掩蔽、SISI短增量敏感度指数测试、Decay音衰变测试、ABLB交替耳响度平衡试验、MLB单耳响度平衡测试、MHA助听器模拟测试等 |  |

38、不粘双极电凝系统 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、动态监测安全操作并可自动提示异常讯号 |  |
| 1.1、主机可智能控制，在需要时可主动有效降低功率，防止组织碳化和粘连； |  |
| 1.2、具有消除火花功能，避免产生热点。 |  |
| 2、操作方式 |  |
| 2.1、功率调节方式：旋钮 |  |
| 2.2、电极输出可调，宏双极：10w-50w；微双极：0.1w-10w，0.1w可调； |  |
| 2.3、电凝器激活方式：单踏板脚踏开关。 |  |
| 3、2档输出模式，适合所有电凝使用。 |  |
| 3.1、标准模式：适用于颅内以及颅底各部位，如剂量需加强可以进入强制模式； |  |
| 3.2、强制模式：适用于头皮等其他血管比较丰富的部位； |  |
| 4、具有多种型号包括特殊型号T型垂体镊、环形电凝镊、滴水镍等可供选择； |  |
| 5、可高温高压灭菌。 |  |
| 6、具有自动凝功能：只要双极镊子接触到组织就可以自动凝。 |  |
| 7、具有开机所有自检功能。 |  |

39、血库储血冰箱 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、类型：立式、风冷、气候类型N型。 |  |
| 2、有效容积：＞420L |  |
| 3、气候类型：N型 |  |
| 4、控制方式：电脑板控制 |  |
| 5、箱内温度：4±1℃ |  |
| 6、装载量:＞195袋，每袋400ML |  |
| 7、温度控制与显示：电脑板控制，显示精度0.1℃ |  |
| 8、报警功能：超温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、电池电量低报警、冷凝器脏报警等，有远程报警接口。 |  |
| 9、充电电池：充电电池，断电以后可持续报警、显示箱内实时温度≥48小时 |  |
| 10、压缩机：变频压缩机 |  |
| 11、温度记录仪：圆盘记录仪，随记录仪标配7天型记录纸，可记录超过十年温度数据 |  |
| 12、USB接口：标配USB接口。 |  |

40、病理组织包埋机

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、石蜡出口控制夹可旋转，高度可调。 |  |
| 2、石蜡流出手控，也可包埋夹推动控制夹。 |  |
| 3、石蜡流量可调节。 |  |
| 4、工作台面可供预热包埋盒模子≥20个。 |  |
| 5、废蜡槽可拆卸。 |  |
| 6、石蜡槽、热台、工作台面与内置预热槽的温度范围是：50℃-75℃，调节精度≤1℃。 |  |
| 7、LED照明系统 |  |
| 8、LCD触摸屏，无子菜单设计，支持戴手套操作。 |  |
| 9、石蜡槽≥4升。 |  |
| 10、包埋模子与预热槽可互换，并可拆卸。 |  |
| 11、加热镊子左右都方便取出。 |  |
| 14、全金属外壳（蜡缸、出蜡口、预热槽等），可用二甲苯或环保除蜡剂清洁 。 |  |
| 15、标配刮蜡器，用于清洁导蜡槽等部位。 |  |
| 16、配有人体工学扶手。 |  |
| ★17、冷台具有环境温度自适应功能。 |  |

41、病理石蜡切面机 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、切片厚度：1-60um。 |  |
| 2、修块模式≥2种。 |  |
| 3、手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式。 |  |
| 4、水平进样幅度≥24mm。 |  |
| 5、垂直样品行程≥70mm。 |  |
| ★6、最大样品尺寸（L×H×W）≥55mm×50mm×30mm。 |  |
| 7、手轮为弹簧原理平衡系统。 |  |
| ★8、二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片。 |  |
| 9、手轮可自定义顺时针及逆时针转动方向。 |  |
| 10、带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，水平定位样本≥8度。 |  |
| 11、废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能。 |  |
| 12、标配储物盘。 |  |
| 13、刀架配有护手。 |  |
| 14、具有刀架三点锁定及侧向移动功能。 |  |
| 15、手轮有≥2个独立的安全锁定系统。 |  |
| 16、快速转换样本夹，可单手操作。 |  |

42、病理组织脱水机 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、金属脱水篮≥3只，每只可处理≥100个标准包埋筐样品。 |  |
| 2、全中文操作系统 |  |
| 3、彩色防腐蚀液晶触摸屏，图像化实时监测，包括工作缸液面高度探测、当前灌注状态、脱水缸内温度、压力、石蜡缸温度、石蜡缸和脱水缸加热系统状态等。 |  |
| 4、试剂相溶性监视系统，在更换试剂时如果试剂之间相互不相溶可发出提示。 |  |
| ★5、试剂具有外接自动灌注和排放功能，石蜡外接排放，试剂瓶可拔下清洗。 |  |
| 6、脱水缸排空速度可调。 |  |
| 7、工作缸容量≥4L，每个试剂瓶容量≥4L，石蜡缸容量≥4L。 |  |
| 8、石蜡温度：40℃-65℃，试剂温度：35℃-55℃。真空：≤-70pa（g）、压力≥35 pa（g）。 |  |
| 9、用户自定义程序≥15个，每个程序≥13个步骤。 |  |
| 10、清洁程序≥4个，清洁试剂≥3种，具有主动石蜡清洁程序。 |  |
| 11、具有增强试剂管理系统（RMS），可根据试剂使用天数、使用次数、处理的蜡块数提示更换试剂。 |  |
| 12、具有文档处理功能，能够记录工作日志，能够备份和恢复程序及所有仪器状态设定。 |  |
| 13、具有废气、废液处理系统 。 |  |
| 14、具有开机预检测功能。 |  |

43、医用超低温保存箱 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、精液、生物制品、远洋制品、特殊材料的低温试剂等。 |  |
| 2、温度控制： |  |
| 2.1、★温度数字显示，箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，具有断电记忆功能； |  |
| 2.2、LED显示屏，可显示箱内温度、设定温度、环境温度、输入电压等。可设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。 |  |
| 3、安全系统： |  |
| 3.1、多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器故障报警、电池电量低报警等）； |  |
| 3.2、多种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警等）； |  |
| 3.3、多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）； |  |
| 3.4、所有部件独立接地； |  |
| 4、门：外门1个，内门2个； |  |
| 5、具有测试孔； |  |
| 6、具有双锁； |  |
| 7、可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能。 |  |
| 8、具有5V供电系统，用于冷链控制系统采集模块 |  |

44、血培养仪 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、功能： |  |
| 1.1、仪器检测容量≥40孔 |  |
| 1.2、操作者可自行设置进行血液、体液或分枝杆菌培养试验 |  |
| 1.3、连续监测培养瓶，至少每10分钟扫描一次 |  |
| 1.4、可检测细菌、真菌、结核分枝杆菌等 |  |
| 1.5、可查看细菌生长曲线等动态信息 |  |
| 1.6、仪器培养槽有自我检测以完成质量控制功能 |  |
| 2、技术特性和参数 |  |
| 2.1、吸附中和抗生素和毒素的作用 |  |
| 2.2、培养瓶具有避免破碎引起生物污染的功能 |  |
| 2.3、培养瓶在光照下稳定，培养瓶有效期≥12个月 |  |
| 2.4、每一个培养瓶测试槽底部都有一个装载感应器，可自动即时监测载入或取出的培养瓶位置 |  |

45、呼吸机 3套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| ★1、涡轮驱动呼吸机，适用范围：儿童（>5KG以上）到成人，可进行有创、无创通气 |  |
| 2、呼吸模式 |  |
| 2.1、常用通气模式: 至少包括压力控制通气PCV、压力支持通气PSV, 容量控制通气VCV、辅助/控制通气A/C、同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气CPAP、窒息通气 Apnea Ventilation（PCV和VCV可选）等 |  |
| 2.2、特殊通气模式：至少包括双水平正压通气模式、气道压力释放通气、NPPV等 |  |
| 2.3、双重控制模式：至少包括呼吸间压力调节容量控制模式、呼吸内压力调节容量控制 |  |
| 2.4、无创通气模式：A/C、SIMV、PSV、CPAP等 |  |
| 3、呼吸监测 |  |
| ★3.1、同屏可监测多个波形：压力波形、流量波形、容量波形等，可使用不同颜色区分吸气和呼气相，自主呼吸和控制呼吸 |  |
| 3.2、屏幕监测参数显示可设置 |  |
| 3.3、可存储的呼吸环2种，可前后参照对比 |  |
| 4、基本设置 |  |
| 4.1、潮气量: 至少50～2000mL |  |
| 4.2、呼吸频率：至少 2～80 bpm |  |
| 4.3、吸气压力: 1～100 cmH2O, （成人、儿童） |  |
| 4.4、压力支持: 0～ 60 cmH2O, （成人、儿童） |  |
| 4.5、峰流速：10～180L /min |  |
| 4.6、吸气时间: 0.3～10.0 sec |  |
| 4.7、呼气末正压（PEEP ）: 至少0～35cmH2O |  |
| 4.8、流量触发灵敏度：1～20L/M |  |
| 4.9、氧浓度（%O2） :21～100% |  |
| 4.10、漏气补偿不低于50LPM |  |
| 4.11、同步雾化时间可调 （1～60分钟 ） |  |
| ★4.12、双重呼气灵敏度功能：具有且流量切换至少为0～45％，时间切换至少为0.3-3s，并可在同一模式下工作（包括PCV，VCV和PSV） |  |
| 4.13、PSV压力上升速度或梯度: 可调 |  |
| 5、报警参数：气道高压、气道低压、分钟通气量、高呼吸频率、呼吸暂停时间、报警音量调节等 |  |
| 6、实时监测参数：PEEP/CPAP、高压氧压、氧浓度 FiO2、报警事件回顾、静态顺应性、内源性PEEP、吸入潮气量 Vti、呼出潮气量 Vte、自主潮气量 Spon Vt、机控潮气量 Mand Vt、每分通气量 Ve 自主每分通气量 Spon Ve、自主呼吸频率 Spon Rate、呼吸频率 Rate、吸气时间 Ti 呼气时间 Te、吸呼比 I:E、气道峰压 Ppeak气道平均压 Pmean 气道平台压 Pplat等 |  |
| 7、硬件参数： |  |
| 7.1、内置增压涡轮，提供和压缩机一样的输出流量。 |  |
| 7.2、彩色液晶触摸操作屏，中文操作界面。屏幕可锁定，避免误触发。 |  |
| 7.3、内置电池可工作5小时以上 |  |
| 7.4、具有高低压氧接口，具有低压氧接口，可连接80lpm以下流量的氧源 |  |
| 7.5、具有同步雾化接口 |  |
| 7.6、SVGA接口、可连接外置显示器或投影仪 |  |
| 7.7、RS232数据接口针脚定义开放，免费提供 VOXP、GXP针脚协议 |  |
| 8、其它 |  |
| 8.1、呼出端模块及流量传感器：非一次性，可重复使用，可清洗、可高温高压消毒，即插即用。 |  |

46、电动病床 3套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共3套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、材质说明： |  |
| 1.1、床体可载重≥250kg，背板动态载重≥150kg。 |  |
| 1.2、床框采用矩型碳素钢管焊接，床背板可承受至少1500N压力；床面板采用优质冷轧钢材一次模压成型工艺，多孔透气设计。 |  |
| 1.3、床板和床架表面经处理，可抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。 |  |
| 1.4、电机通过护士控制器/护栏控制器控制整床运作。 |  |
| 1.5、调节范围：背部调节高度：0°-75°，腿部调节高度，0°-45° 上下升降范围：45-70cm |  |
| 1.6、床头尾板弧线形设计，高低搭配；采用PP工程塑料； 铁开关自动锁定装置，可拆卸。 |  |
| 1.7、床边护栏系统：护栏采用PP工程塑料，护栏侧伏时高度不高于床垫高度。 |  |
| 1.8、脚轮采用中控脚轮，中控一脚刹车。 |  |

47、手摇三折病床 35套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共35套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、床头、床尾板：采用ABS工程塑料，内置铝合金加固结构，插入式结构，可以一键锁定，可拆卸。可操作背部抬高、腿部抬高。背部床板可在0度～75度之间调节，腿部可在0度～45度之间调节。隐藏式摇把，具有过摇保护装置。床尾板设置床头卡插套。 |  |
| 2、床板：采用冷扎钢板一次模压冲孔床面，床面厚度：≥1.2mm，床面为四片床板，模具一次冲压成型，床板带有透气孔，透气孔面积不低于床总面积的20%。 |  |
| 3、床架支架结构：钢管表面喷塑，管材壁厚≥1.5mm。 |  |
| 4、护栏：6档不锈钢折叠护栏，主体由≥2mm厚无缝钢管支柱组成，具有自动锁紧功能，下座隐藏倒置结构，护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。床栏高度≥330mm，冷扎钢型材扶手，表面磷化喷涂处理，可承受50公斤以上拉力负荷。 |  |
| 5、餐桌：餐板采用ABS工程塑料注塑成型，餐桌支架采用冷轧钢型材静电粉末喷涂，内外防锈，采用液压带阻尼装置，餐桌放下具有缓冲作用。 |  |
| 6、脚轮：采用双面中控脚轮，脚轮骨架采用航空铝材，一脚制动，四轮刹车；内置全封闭自润滑轴承，轮面采用TPR耐磨材料。 |  |
| 7、手摇柄：ABS摇手把内置金属件一次注塑成型工艺，内置钢芯，隐藏式设计。 |  |
| 8、丝杆与连接管：采用加长铜螺母，具有钢制防尘套结构，丝杆全封闭免维护，无灰尘进入，并且有两极空转限位装置，防止损耗。 |  |
| 9、输液架：金属可调节输液架、可收藏在床下引流钩上，多个输液架插座和引流袋挂钩。 |  |
| 10、床底配备金属置物架。 |  |
| 11、采用双重涂层处理技术，可内外防锈。 |  |

48、污染物检测仪 1套

| 招标技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、数量：共1套。 |  |
| 二、技术参数要求： |  |
| 1、仪表功能： |  |
| 1.1、αβγ污染测量 |  |
| 1.2、cps、Bq、Bq/cm2 可选 |  |
| 1.3、具有单次、连续、平滑等多种测量模式 |  |
| 1.4、声光报警、报警阈值连续可调 |  |
| 1.5、具有数据存储、历史记录功能，带实时时钟 |  |
| 1.6、故障智能显示 |  |
| 1.7、配有锂离子充电电池 |  |
| 1.8、USB数据通讯 |  |
| 1.9、图形点阵液晶显示，带EL背光 |  |
| 1.10、可写入刻度因子、平滑因子 |  |
| 1.11、定时时间连续可调 |  |
| 1.12、按键可分别控制测量、背光、声音 |  |
| 1.13、电池欠压显示 |  |
| 1.14、仪器超量程报警、计数管阻塞报警 |  |
| 2、技术指标: |  |
| 2.1、探测器：≥3个GM端窗计数管 |  |
| 2.2、灵敏面积：45 cm2（15 cm2*3） |  |
| 2.3、辐射类型：α、β、γ |  |
| 2.4、测量类型：总计数、cps、Bq、Bq/cm2 |  |
| 2.5、测量范围：0.1～105cps、0.1～104Bq、0.1～103Bq/cm2 |  |
| 2.6、能量下限：α辐射2.5MeV、β辐射30keV、γ辐射5keV |  |
| 2.7、效率（带保护格栅，2π）： 90Sr-90γ≥35% 14C≥8% 204TI≥15% 239Pu≥15% 充电电池供电，仪器工作时间＞100h |  |
| 2.8、环境特性：工作温度0～45摄氏度，湿度90% |  |