全自动五分类血细胞分析仪

| 序号 | 采购人要求规格 | 供应商 响应规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于病患者的静脉血或末梢血的全血细胞分类检测。 |  |
| ▲二 | 主要功能要求：具备静脉全血标本、微量全血标本、预稀释标本、体液标本等4种类型标本的五分类血细胞分析和体液分析功能；设备配置有自动进样器，可实现全血和末梢血自动进样功能；具备封闭进样装备，可降低血液中潜在传染病因子的生物安全风险；具有低值血小板/白细胞检测功能，具备同品牌CRP\SAA检测功能；无需连接其他检测模块。 |  |
| 三 | 详细技术性能指标 |  |
| 3.1 | 检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP\SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。 |  |
| ▲3.2 | 报告参数：血液分析报告参数≥38个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个。 |  |
| ▲3.3 | 单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100样本/小时。 |  |
| ★3.4 | 进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CD+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CD+CRP+SAA用血量≤20μl。 |  |
| 3.5 | 标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。 |  |
| 3.6 | 末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。 |  |
| 3.7 | 末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP检测，有急诊插入功能。 |  |
| 3.8 | 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 |  |
| 3.9 | 使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞计数的校正。 |  |
| 3.10 | 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。 |  |
| 3.11 | 具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。 |  |
| 3.12 | 具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。 |  |
| 3.13 | 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。 |  |
| 3.14 | 具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。 |  |
| 3.15 | 配备原厂中文报告及数据处理系统。 |  |
| 3.16 | 血液分析仪主机自带不小于10寸大屏幕彩色液晶触摸屏。 |  |
| 3.17 | 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，血小板：（0-5000）  109/L。 |  |
| 3.18 | CRP线性范围：0.2~320mg/L，SAA线性范围：5~350mg/L。 |  |
| ★3.19 | 全血CRP\SAA检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件） |  |
| ★3.20 | 溯源体系：原厂配套较准品、质控品满足溯源性要求，并提供单独注册证明及溯源性文件。 |  |
| ★3.21 | 所投血球产品在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理，仪器厂家连续2年参与并通过卫生部临检中心特殊蛋白（CRP）的室间质评，并提供证书 |  |
| 四 | 安装及验收要求 |  |
| 4.1 | 安装地点：用户指定地点，并负责搬运上楼至指定地点； |  |
| 4.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 4.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 4.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 五 | 售后服务及其它 |  |
| 5.1 | 仪器质保期≧5年。保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费。 |  |
| 5.2 | 在中国境内的维修保养部由厂家直接负责。所有维修保养工程师都经过原厂培训。 |  |
| 5.3 | 维修响应时间≤2小时，到场技术支持≤24小时。 |  |
| 5.4 | 供应商应提供技术维修服务和最少8年的备件供应。 |  |
| 5.5 | 在硬件允许的条件下，保证软件终身免费升级。 |  |
| 5.7 | 供应商负责后期仪器的实验室LIS双向连接费用。 |  |
| 六 | 其他要求 |  |
| 6.1 | 供应商所投产品需提供在浙江省内维修点。 |  |
| 6.2 | 投标文件中提供所投产品合法有效的医疗器械注册证。 |  |