自助微诊室

技术参数

一、自助微诊室系统

| 序号 | 技术条款及功能要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 身高体重测量模块 |  |
| 1.1 | 用途：主要用于人体身高、体重、BMI数据测量、筛选、记录和分类管理 |  |
| 1.2 | 系统工作原理：通过电子秤重、超声感应测量身高（拒绝机械或手工拉杆接触式测量）。 |  |
| 1.3 | 测量控制：自动感应、软件控制、遥控操作三种模式。 |  |
| 1.4 | ★软件版权：有成熟的市场案例，提供V2.0以上版本身高体重《软件著作权证书》复印件，原件备查。 |  |
| 1.5 | 软件功能：身高、体重、BMI、腰围、臀围等数据自动切换、自动识别、自动上传至健康档案。 |  |
| 1.6 | 计量许可：通过计量器具型式批准，并提供型式批准证书。 |  |
| 1.7 | 测量身高范围：900-2000mm，±1mm。 |  |
| 1.8 | 测量体重范围：10-200Kg，±0.1Kg。 |  |
| 1.9 | 通讯端口：RS232，9600bps。 |  |
| 2． | 热成像人脸测温仪 |  |
| 2.1 | ★屏幕显示：采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率600*1024。 |  |
| 2.2 | 采用200万宽动态摄像头，面部识别距离0.5m~1.5m，适应1.2m-2.0m身高范围，支持二维码识别功能。 |  |
| 2.3 | 设备采用非接触式体温检测模块，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温范围30℃-45℃，检测精度±0.5℃（无黑体）、±0.3℃(选配黑体)。 |  |
| 2.4 | ★设备采用深度学习算法，本地支持50000人脸库，50000张卡、10万条事件记录，1:N人脸识别速度≤0.2s。 |  |
| 2.5 | 设备两种工作模式：身份验证+面部测温模式、快速测温模式（人脸检测+面部测温）；支持配置快速测温模式（人脸检测+面部测温），即支持检测到人脸（不做身份验证）就做面部体温检测，并抓拍照片（仅热成像照片）；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式。 |  |
| 2.6 | 提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，可正常考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩。 |  |
| 2.7 | 强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩。 |  |
| 2.8 | 设备支持外接USB身份证模块，实现人证比对功能。 |  |
| 2.9 | ★传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计。 |  |
| 2.10 | 场视角：50°×37.2°。 |  |
| 2.11 | ▲软件版权：有成熟的市场案例，提供V2.0以上版本医学影响工作站《软件著作权证书》复印件，原件备查。 |  |
| 2.12 | 测温范围：30℃-45℃。 |  |
| 3. | 全自动血压检测模块 |  |
| 3.1 | 用途：主要用于人体上臂血压筛查、评估、分级管理、汇总分析 |  |
| 3.2 | 工作原理：示波法。 |  |
| 3.3 | 系统组成方式：主机、袖带、托手板、一体化计算机、血压网络工作站软件。 |  |
| 3.4 | ★软件版权：有成熟的应用案例，提供V2.0以上版本血压网络工作站《软件著作权证书》复印件，原件备查。 |  |
| 3.5 | 主要硬件通过SFDA认证。 |  |
| 3.6 | 测量内容：收缩压、舒张压、平均压、脉搏。 |  |
| 3.7 | 血压测量范围：收缩压：60～260mmHg。 |  |
| 3.8 | ★重复性论证：通过BHS双A临床论证，并提供相应证明文件。 |  |
| 3.9 | 脉搏数測定范围：40～180bpm。 |  |
| 3.10 | 压力显示范围：0,10～300mmHg。 |  |
| 3.11 | ★节能装置：内置红外人体感应装置，自动感应人体启动关闭休眠功能，须在投标文件中提供制造商技术说明。 |  |
| 3.12 | 安全装置：内置过压三级保护装置，以确保身体不适时自动快速卸压，须在投标文件中提供制造商的技术说明。 |  |
| 3.13 | 耐久性：10万回（耐用年数：≥6年）。 |  |
| 3.14 | 袖带：纳米材料抗菌布设计。 |  |
| 3.15 | 功能用途：智能充气（测量精确）。 |  |
| 4. | 多功能血糖检测模块 |  |
| 4.1 | 用途：主要用于人体末稍血糖分析 |  |
| 4.2 | 工作原理：电化学法。 |  |
| 4.3 | 系统组成方式：多功能血糖仪主机、血糖网络工作站软件、蓝牙通讯模块、测试用试纸。 |  |
| 4.4 | ★软件版权：有成熟应用案例，提供V2.0以上版本血糖网络工作站《软件著作权证书》复印件，原件备查。 |  |
| 4.5 | 主要硬件通过SFDA认证。 |  |
| 4.6 | 标定：以生化分析仪对血浆标定。 |  |
| 4.7 | 检体：新鲜指尖末梢血。 |  |
| 4.8 | 试纸更换：自动退片。 |  |
| 4.9 | ★检测范围：三功能检测，可实现血糖、总胆固醇、尿酸检测。 |  |
| 4.10 | 操作温度：10-40℃。 |  |
| 4.11 | 记忆容量：460组检测结果（血糖360组；尿酸50组；总胆固醇50组）。 |  |
| 4.12 | 检测时间：26秒总胆固醇快速结果。 |  |
| 4.13 | 数据通讯：USB有线通讯。 |  |
| 4.14 | 血样采集方式：可测试毛细血管、静脉、动脉。 |  |
| 5. | 心理测评模块 |  |
| 5.1 | 用途：用于心理状态测试与评估 |  |
| 5.2 | 系统组成方式：心理测试工作站软件。 |  |
| 5.3 | ★软件版权：提供心理测试工作站《软件著作权证书》复印件，原件备查。 |  |
| 5.4 | 适用面更加广泛：所有的量表，均采用全国常模或标准的临床心理测量评分方法，对精神卫生、临床心理、成人儿童等，均适用。 |  |
| 5.5 | 全新的视窗操作：支持多点触控操作，能针对不同分辩率进行自动调整，界面清晰流畅，人机对话，按钮点击，操作简单，弹出式键盘、鼠标双向可变性操作功能。不会跳题，特别适合无电脑操作经验者进行测验。 |  |
| 5.6 | 多样化界面色彩：用户可依据自己的喜好，对各测验的界面色调进行设定保存，大大丰富了软件的色彩和多样性，同时，减少测验者的视觉疲劳。 |  |
| 5.7 | 多媒体真人发音：部分常用量表，如MMPI，SCL90等，采用可开关的真人发音技术，可增加对题意的理解及测验的准确性，容易被测验者所接受和喜爱。 |  |
| 5.8 | 报告输出多样性：生成的自动报告和剖面图，以WORD文本样式显示，可直接进行文字输入、编辑修改重新排版等，同时，为用户提供了文本、带剖面图及彩色等多种打印选择。 |  |
| 5.9 | 独特的诊断功能：点击独特设计的自动诊断按钮后，电脑可对测验数据进行分析判断，生成相对应的文字参考诊断报告(可修改)，大大提高了出报告的速度。 |  |
| 5.10 | 数据管理及统计：测验数据将以DBF数据库的格式进行贮存，除可对测验数据进行查询、搜索及打印等功能外，本系统专门设计了数据的统计功能，用户可选择不同的性别、年龄、文化程度等因素对数据进行分类检索，贮存及基本的统计计算，可生成相应的结果及分析图表。 |  |
| 5.11 | 其它：本系统设计有帮助功能(有每个量表及如何使用系统的详细介绍)，自动报告修改功能(可自定义修改、贮存、恢复所生成中文报告的文字描述)，测验文字、图片提示等。 |  |
| 6. | 中医体质辨识模块 |  |
| 6.1 | 用途：按照中医理论体系进行人群体质辨识，并给出生活干预方案 |  |
| 6.2 | 原理：参考国家临床判断标准，通过问诊方式进行体质分型。 |  |
| 6.3 | ★软件版权：提供不低于V2.0版本中医体质辨识系统《软件著作权证书》复印件，原件备查。 |  |
| 6.4 | 体质分类标准：平和质（A型）、气虚质（B型）、阳虚质（C型）、阴虚质（D型）、痰湿质（E型）、湿热质（F型）、血瘀质（G型）、气郁质（H型）、特禀质（I型）。 |  |
| 6.5 | ▲内置功能：软件系统同步支持膳食分析与指导功能，提供软件截图证明。 |  |
| 6.6 | 网络功能：网络版工作方式，自动与SPEIS数据联网。 |  |
| 6.7 | 报告格式：提供不少于十种报告格式，支持远程报告打印。 |  |
| 6.8 | 软件界面：友好的人机界面，操作方式快捷。 |  |
| 6.9 | 工作方式：支持医生、受检者两种操作方式，可自助操作。 |  |
| 6.10 | 膳食指导基于中国人群饮食习惯，参照中医体质理论体系开发。 |  |
| 6.11 | 膳食指导方式分为三餐（早餐、中餐、晚餐）模式。 |  |
| 6.12 | 食物类别及数量：分为谷物薯及杂豆、蔬菜水果、鱼肉蛋、奶豆制品及坚果、油盐共五大类数百种食物。 |  |
| 6.13 | 运动量估算：每日运动量估算，支持计步器输入选配。 |  |
| 6.14 | 特殊人群膳食指导：婴幼儿、青少年、孕产妇、糖尿病、高血脂、高嘌呤等六类人群膳食指导。 |  |
| 6.15 | 用户界面：界面友好，支持触摸操作及多点触控。 |  |
| 7. | 自助微诊室管理系统软件 |  |
| 7.1 | 项目名称：自助微诊室管理系统软件(软件) |  |
| 7.2 | 功能与用途：用来与各工作站点体检仪器联网、站点间数据双向交互式传递、后台数据库汇总管理、档案管理、客户资料管理、报告管理等功能，使各自助式健康小屋体检仪器形成有机结合、相互协调工作的整体方案。要求：极强的兼容性和扩展性，支持二次开发。 |  |
| 7.3 | 档案管理功能：提供个人基本档案信息的查询，在线信息下载，支持个人相关的就诊、体检记录、门诊记录、检查报告等信息的调阅，个人基本信息修改，具有家庭成员信息切换和档案查阅功能，具有建档提醒功能。 |  |
| 7.4 | 随访管理功能：可进行个人档案管理、慢性疾病（包含高血压、糖尿病、肺结核、重型精神病）随访、老年人随访以及健康教育，并且实现信息实时上传到电子健康档案。 |  |
| 7.5 | 移动签约：在移动端实现居民签约、个人基本信息的引入、签约服务协议选择、居民签约历史记录查询、居民是否签约查看、转约、解约等功能。 |  |
| 7.6 | 健康评估：提供中医体质辨识功能、老年评估、心理评估，打印健康指导报告等。 |  |
| 7.7 | 离线模式：当网络断开,可通过离线模式登陆，可保存测量数据，但不能刷新、修改服务器端数据，在有网络情况下通过网络模式上传更新数据。 |  |
| 7.8 | 自助式体检系统支持以下功能接入：身高体重工作站、人体成分分析工作站、超声骨密度工作站、自动血压工作站、多功能血糖检测工作站、视力检测工作站、微循环工作站、动脉硬化检测工作站、肺功能检测工作站、心电工作站、心功能检测工作站、后台管理 。 |  |
| 7.9 | ★身高体重称量工作站：软件具备实时称量功能，同步实时显示身高、体重、BMI值、测量结果是否正常提示；根据预置条件，自动生成个人身高、体重、BMI趋势报告,自动生成群体体格(肥胖)状况报告；支持蓝牙腰围、臀围数据自动输。 |  |
| 7.10 | 自动血压工作站：左右手臂数据可选设置；自动显示收缩压、舒张压、血压结果判断、根据预置条件，自动生成个人血压趋势报告,按年龄段自动生成群体血压状况报告。 |  |
| 7.11 | 随机多功能血糖工作站：受检者资料自动输入、血糖数据同步或分步传输、根据预置条件、自动生成个人血糖趋势报告、按年龄段自动生成群体血糖状况报告。 |  |
| 7.12 | 选配心功能工作站：受检者资料自动输入、诊断结果数据自动地存储和网络数据库存储、检查过程数据有效性提示、伪差波型重测提示。 |  |
| 7.13 | 选配心电工作站：原厂软件自动资料输入；快捷的体检步骤三步完成；诊断结论可选自动或人工判断；多种报告格式远程传输与存储。 |  |
| 7.14 | 多媒体查询工作站：快捷式的输入查询；综合报告自助式打印；所见即所得式的简便操作方式；支持语音辅助导航；个人趋势图任意条件查询，并可选相同条件群体健康状态对比分析；个性化的运动方案、饮食方案及日常生活注意事项提示。 |  |
| 7.15 | 服务台工作站：用户权限管理功能；客户档案管理与维护；客户健康档案查询与维护；会员管理功能；客户体检结果趋势分析；群体健康状况查询与分析；远程数据申请的审核。 |  |
| 7.16 | ★扩展的公共卫生随访功能：支持高血压、糖尿病等慢性病随访；支持移动随访系统数据接入；提供V2.0版本家庭医生随访系统《软件著作权证书》证明。 |  |
| 7.17 | 数据库说明：开放式设计，加密存储；符合卫生部关于《健康档案基本架构与数据标准》；支持本地数据同步，支持预置条件远程数据同步；为本地信息化系统、HIS、PACS、Internet信息查询提供接口或技术支持；全面支持本地EHR系统接入功能； 所提供的数据格式支持网上传输，并提供开放式数据接口。 |  |
| 7.18 | 挂号管理：内置挂号模块，支持站点及值班医生同步挂号。 |  |
| 7.19 | ★系统可接入本地健康档案和HIS系统，投标前与本地本地平台商进行数据对接并提供本次项目《数据接入测试报告》证明。 |  |
| 7.20 | ★视频问诊：支持预约后与中心医生远程视频，用于在线咨询、远程处方。 |  |
| 7.21 | 接入本HIS系统，投标时出具《数据测试报告》。 |  |
| 8. | 自助微诊室(诊查台)一体化主机 |  |
| 8.1 | 名称：自助微诊室(诊查台)一体化主机 |  |
| 8.2 | 工控一体机主机技术指标：低功耗CPU ≥1.6GB、内存:≥4GB、硬盘：≥160GB。 |  |
| 8.3 | 扩展端口：DICOM端口、4个USB接口、RJ45接口、RS232接口。 |  |
| 8.4 | 屏幕显示：≥21寸彩色液晶电容触摸屏幕。 |  |
| 8.5 | ▲身份识别：内置二代居民身份证阅读器；支持本院医保卡接入。 |  |
| 8.6 | 交互操作：支持居民身份证识别输入，自动通过历史体检或评价信息给出个性化风险提醒、危险评估、健康宣教。 |  |
| 8.7 | 主机材料：整体设计，全ABS工程塑料模块化设计；规格参考2198mm×600mm×2306mm。 |  |
| 8.8 | ▲外观专利：产品获得外观设计专利，并能提供相应证明。 |  |
| 8.9 | ▲实用新型专利：产品整合设计科学合理，获得实用新型专利，并能提供相应专利证书。 |  |
| 9. | 人脸识别系统模块 |  |
| 9.1 | 系统功能：通过人脸测温仪实现人脸建档、人脸比对、人脸识别 |  |
| 9.2 | 设备支持外接USB身份证模块，实现人证比对功能。 |  |
| 9.3 | 设备支持对人员身份信息及体温数据统一上传至平台软件，同时支持上传设备网络离线期间产生的事件数据。 |  |
| 9.4 | 人脸识别距离：0.5m-1.5m。 |  |
| 9.5 | 本地人脸库容：50万张，支持JPG、JPEG图片格式。 |  |
| 9.6 | 本地人脸库存储容量：500万张，100000事件记录。 |  |
| 9.7 | 分辨率要求：600*1024。 |  |
| 9.8 | 识别模式：支持本地识别、网络在线识别两种工作模式。 |  |
| 9.9 | ▲软件版权：出具人脸识别管理系统《软件著作权证书》。 |  |
| 10. | 血氧检测模块 |  |
| 10.1 | 测量范围：50%～100%。 |  |
| 10.2 | 测量精度：在70%～100%范围内，测量误差±3%。 |  |
| 10.3 | 脉率测量范围：30bpm-250bpm，测量误差3bpm。 |  |
| 10.4 | 测量方式：指夹式。 |  |
| 10.5 | 数据传输：通过USB有线自动进行数据传递。 |  |
| 11. | 蓝牙腰围检测模块 |  |
| 11.1 | 测量范围：6-150cm。 |  |
| 11.2 | 能切换测量模式，满足胸围、臀围、腰围、腰臀比的测量需求。 |  |
| 11.3 | ★工作原理：测量数据通过一维码自动识别，自动显示。 |  |
| 11.4 | 数据传输：主机内置蓝牙通讯模块，自动与主机进行数据传递。 |  |
| 12. | 健康宣教系统模块 |  |
| 12.1 | 产品功能：为受检者提供视频、图文健康教育信息，针对不同个体需求提供个性化的宣教提醒(支持公众号关注推送) |  |
| 12.2 | 宣教方式：视频、图文、信息推送。 |  |
| 12.3 | 个性化管理：支持用户单位公众号关联、个人用户身份绑定管理。 |  |
| 12.4 | 定时推送：可依据管理员自定义设置，定时或不定时信息推送服务。 |  |
| 12.5 | 宣教内容：慢性病宣教、体检评估、风险因素提醒。 |  |
| 12.6 | 数据接口：提供标准WebSevice。 |  |
| 12.7 | ▲软件版权：提供不低于V2.0版本健康宣教系统《软件著作权证书》复印件，原件备查。 |  |
| 13. | 诊间结算模块 |  |
| 13.1 | 功能说明：用于挂号、签约、诊疗费结算等 |  |
| 13.2 | 结算方式：用于医保卡结算、自费支付宝结算、自费微信结算。 |  |
| 13.3 | 数据接入：与本院财务系统对接，支持本院数据调用。 |  |
| 14． | 视频问诊 |  |
| 14.1 | 主动呼叫功能：居民端通过健康E站一键呼叫值班医生，实现在线咨询与轻问服务。 |  |
| 14.2 | 被动呼叫功能：专家/医生可以通过医生端，选择病人进行呼叫问诊。 |  |
| 14.3 | 医生推荐/选择功能：平台自动推荐医生供居民选择；居民也可以根据自身诉求选择科室、选择医生在线问诊。 |  |
| 14.4 | 咨询方式选择功能：居民可以根据喜欢选择“图文咨询”、“电话咨询”、“音视频在线咨询”等方式。 |  |
| 14.5 | 信息推送功能：在线问诊后，可以进行医嘱推送、检查数据推送、处方信息推送、满意度调查与评价等。 |  |
| 14.6 | 多方会诊功能：用于多学科专家在线会诊，可实现医共体内部社区医院之间、社区医院与总院之间、总院与三级协作医院之间由一方发起的在线会诊功能。 |  |
| 14.7 | 摄像头：分辨率≥1920*1080P。 镜头焦距：3.9mm。 对焦模式：自动对焦。 视场角度：65°±5°。 调试焦距：20~无穷远。 补光功能：内置LED光源。 图像控制：自动 多/对比度/色调/饱和清晰度/伽玛/白平衡/逆光对比/曝光控制）。 |  |
| 14.8 | 麦克风：内置拾音器。 拾音器有效距离：3内米。 拾音方向：心型单指向。 灵 敏 度：-32db±2db。 频率响应：20~20KHZ。 输出阻抗：≦2.2KΩ。 工作电压：2.0V~10V.DC。 信噪比：大于 58db。 |  |
| 14.9 | 音响：配置外置有源音箱。 |  |
| 14.10 | 摄像头像素：1500万。 视像解像度（分辨率）：1920*1080。 最大帧数：30FPS。 对焦模式：自动对焦。 数码变焦：4倍。 曝光控制：自动。 白平衡：自动。 |  |
| 14.11 | 麦克风：内置拾音器。 拾音方向：360°。 灵 敏 度：-42db±3db。 频率响应：100~10000HZ。 输出阻抗：2.2KΩ。 工作电压：2.0V~10V.DC。 开关：半隐藏式静音开关。 |  |
| 14.12 | 整机保修≧2年，保修期后仅收配件成本费用，不收服务费 |  |
| 14.13 | 软件免费升级 |  |
| 14.14 | 音响：配置外置有源音箱。 |  |