询价采购文件

| 项目编号： | TC【2021】QT1206号 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 国家海洋局宁波海洋环境监测中心站采购气相色谱仪等设备项目 |

浙江天诚工程咨询有限公司

二〇二一年九月

# 目    录

目    录	2

第一部分  询价公告	3

第二部分  采购需求	6

气相色谱仪等设备	6

第三部分  供应商须知	9

第四部分  评审办法及评分标准	15

第五部分  采购合同（参考）	17

第六部分  响应文件格式	21

# 第一部分  询价公告

浙江天诚工程咨询有限公司受国家海洋局宁波海洋环境监测中心站的委托，就采购气相色谱仪等设备项目进行询价采购，欢迎收到询价文件的供应商提交响应文件。

一、项目编号：TC【2021】QT1206号

二、采购组织类型：委托代理

三、采购方式：询价采购

四、采购内容、数量及简要技术要求：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 主要技术参数 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 气相色谱仪等设备 | 1批 | 温度范围：室温以上4˚C~450˚C 温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C等 | 620000.00 |

五、合格供应商的资格要求

（一）供应商基本的资格条件：

1、具有合法有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或其他组织的营业执照；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、必须为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、不接受联合体报价。

（二）供应商的特定条件：无

六、采购文件获取

1、发售时间：公告发布之日起至2021年09月28日16：00止。

2、供应商购买采购文件时需将以下材料扫描件发送至邮箱（342598834@qq.com）：

（1）营业执照；

（2）法定代表人授权书（含法定代表人和被授权人身份证复印件）；

（3）项目联系人、联系方式；

（4）采购文件购买缴款凭证。

3、有关的款项汇入，请按以下账号办理：

户    名：浙江天诚工程咨询有限公司

开户银行：宁波银行国家高新区支行营业部

行    号：3133 3208 2512

银行账号：500101220014198540120

售价：每份300元（售后不退）

七、响应文件递交截止时间和地点：

疫情期间特别提醒事项：原则上不接受现场投递响应文件，需按以下要求递交： 供应商须在2021年09月29日09时00分（北京时间）响应截止时间前将响应文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。响应文件递交时间以采购代理实际收到响应文件的时间为准。迟到的响应文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理机构及采购人概不负责。

响应文件邮寄地址为：宁波市鄞州区江南路599号宁波科技大厦四楼前台 收件人：戴先生18957446700。

如果确需现场递交响应文件的，采购代理机构将严格按照宁波市发布的《关于进一步从严从紧做好疫情防控工作的紧急通知》进行疫情防控。

截止时间：2021年09月29日09时00分（北京时间）

地点：浙江天诚工程咨询有限公司（宁波市鄞州区江南路599号宁波科技大厦四楼开标室）

八、响应文件开启时间及地点：

本次询价活动将于2021年09月29日09：00（北京时间）在浙江天诚工程咨询有限公司开标室进行（宁波市鄞州区江南路599号宁波科技大厦四楼开标室）。

九、询价活动评审地点：浙江天诚工程咨询有限公司评标室（宁波市鄞州区江南路599号宁波科技大厦四楼评标室）。

十、其他补充事宜

1、执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、参加的响应人应在宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）上完成供应商注册。

3、谢绝近期有14天国内中高风险地区旅居史的响应人代表出席招询价活动。

十一、业务咨询：

1、采购人信息

名　称：国家海洋局宁波海洋环境监测中心站

地　址：宁波市海曙区启运路86-2号

联系人：何先生

联系方式：0574-27898679

2、采购代理机构信息

名　称：浙江天诚工程咨询有限公司

地　址：宁波市鄞州区江南路599号宁波科技大厦四楼

项目联系人：戴先生

联系方式：18957446700

# 第二部分  采购需求

## 气相色谱仪等设备

| 序号 | 采购要求 | 投标响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 货物名称及数量 |  |
| 1 | 气相色谱仪等设备 1套 |  |
| 二 | 规格及技术参数 |  |
| ▲2.1 | 考虑到与现有设备的配套及零配件的通用性，参考品牌型号为：Agilent GC 8890气相色谱仪和7697A顶空进样器 |  |
| 2.1.1 | 柱箱 |  |
| 2.1.2 | 温度范围：室温以上4˚C~450˚C； |  |
| 2.1.3 | 温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C； |  |
| 2.1.4 | 升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟； |  |
| 2.1.5 | 温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C； |  |
| 2.1.6 | 程序升温：20阶21平台； |  |
| 2.1.7 | 最大运行时间：999.99分钟； |  |
| 2.1.8 | 降温速率：从450˚C降至50˚C<240秒(22℃室温下)； |  |
| 2.1.9 | 保留时间重现性： <0.008% 或 <0.0008min； |  |
| 2.1.10 | 峰面积重现性： <0.5% RSD； |  |
| 2.1.11 | 仪器配备7英寸电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态配置和流路信息。可以通过浏览器界面查看设置信息，检查泄露（自动，无需人工），暂停和启动样品运行，并管理方法开发。可以使用一体化分析技术自动评估空白，从而监测气相色谱仪性能 |  |
| 2.1.12 | 分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)--两套； |  |
| 2.1.13 | 可编程电子参数设定压力、流速、分流比； |  |
| 2.1.14 | 最高使用温度400˚C； |  |
| 2.1.15 | 压力设定范围：0~100psi； |  |
| 2.1.16 | 流量设定范围：0~200ml/min（以N2为载气时）； 0~1250ml/min（以H2，He为载气时）； |  |
| 2.1.17 | 电子压力控制： 自动海拔高度压力及室温补偿； 控制精度：0.001psi； 压力/流量程序：3级； 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制； 最多可安装8个EPC模块，可控制多达19个EPC通道； |  |
| 2.1.18 | 温控和扩展： 除柱箱外，可加热控温的区域应不少于6个，其最高温度可达400˚C； 气相色谱仪器扩展性能高，最多可同时安装2个进样口和4个检测器。具有六个色谱柱智能钥匙和三个USB端口； |  |
| 2.1.19 | 液体自动进样器 样品位数≥160位（包括进样塔和样品盘）； 交叉污染小于十万分之一； 进样量范围：0.1~50ul； 进样量线性：≥99%； 可执行用户自定义的夹心式进样模式； |  |
| 2.1.20 | 微池电子捕获检测器（Micro-ECD，带电子气路控制）： 安装隐含阳极和大体积流速，防止污染； 最高使用温度：400˚C； 放射源：<15 mCi63Ni箔；； 最低检测限：<3.8fg/ml（六氯化苯）； 线性动态范围：> 5×104（六氯化苯）； 扩展性强，可在该主机上追加质谱检测器，升级为气质联用仪。 |  |
| 2.1.21 | 氢火焰检测器（带电子气路控制）： 最高使用温度：450˚C； 自动点火装置，自动调节点火气流; 具有自动灭火检测功能； 最低检测限：<1.4pg碳/秒(十三烷)； 线性动态范围：≥107； 数据采样速率：1000Hz； |  |
| 2.1.22 | 顶空自动进样器： 顶空进样器带有控制键盘，无需软件也可独立运行； 110位以上样品瓶位和12个加热炉位，可以依次进行样品瓶加热，在连续操作过程中，样品架可以随时更换； 具备3个优先位可供选择，可随时插入应急样品优先分析； 顶空本身自带独立的电子气路控制（EPC）系统，精度为0.001psi，具有大气压补偿功能； 样品流路管线：全惰性；标准的进样针是用SilcoNert 200 惰性不锈钢制成；传输管线为惰性金属管； 面积重复性（进样准确性）：≤1%RSD； 操作模式：单一提取模式、多次顶空提取（MHE）模式、多次顶空浓缩（MHC）模式、方法开发模式； 温度控制精度：0.1℃； 样品瓶的平衡时间从0到999.990min，增量为0.001min； 进样持续时间从0到999.990min，增量为0.001min； GC循环时间从0到999.990min，增量为0.01min； 加热炉加热范围：环境温度+5℃到300℃； 阀和定量管加热范围：环境温度+5℃到300℃； 传输管线加热范围：环境+5℃到300℃； 样品瓶规格：10ml、20ml和22ml可选。 |  |
| 2.1.23 | 化学工作站： 软件：Windows 10及以上 操作环境：色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析） 保留时间锁定软件(RTL) |  |
| 2.1.24 | 配置要求： 1、气相色谱仪主机 1套 2、操作软件 1套 3、进样口 1套 4、检测器（FID和ECD） 1套 5、自动进样器 1套 6、顶空进样器 1套 7、电子捕获器 1套 8、耗材及配件 1批 9、色谱柱 HP-5 2根 10、色谱柱 J&W HP-INNOWax，30m ； 1根 11、安装工具包 1套 12、工作站软件 1套 13、高温顶空瓶 100个 14、衬管分流 40个 15、垫片 40个 16、分流平板 5个 17、密封圈 4包 18、石墨垫片 4包 19、电脑 1台 20、打印机 1台 |  |
| 2.2 | 其他要求 |  |
| 2.2.1 | 包装和运输：供应商应保证商品包装完好无损，运输过程商品不受损坏。由供应商负责运输至指定交货地点后，供收双方均在场时拆原厂包装并验货。 |  |
| 2.2.2 | 质量和验收方案：按照招标文件、投标文件、厂家标准验收程序和国家计量标准部门的有关规程验收，且能通过检定或校准，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。 在质保期满时，对系统进行一次性能测试，测试指标未达到合同要求的，由供应商负责改进并承担相关费用，其结果须取得采购方的认可。 |  |
| 2.2.3 | 售后服务：1、“三包”服务：供应商须对所提供的设备提供24个月的原厂质保期，时间从设备验收合格、采购方接受使用之日算起。质保期内的工作应包括设备的免费维修和保养等工作，供应商须负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，所发生的费用由供应商承担。质保期满后，所有零配件均按成本价供应。 2、安装调试：由供应商负责完成安装、调试。接到采购方维修电话后的4小时内必须有响应，24小时内须到达采购方现场。 3、培训：免费提供3名技术人员的现场技术指导和技术培训，内容须包括设备的工作原理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等。 4、技术支持：提供中文操作手册，必要时共同开发仪器，建立检测方法，在技术更新、升级以后，及时提供软硬件的技术更新和升级改造信息，在不涉及更改硬件的情况下，免费提供软件升级服务。 |  |

# 第三部分  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：国家海洋局宁波海洋环境监测中心站采购气相色谱仪等设备项目 |
| *2 | 报价及费用： 1、供应商须报出完成本项目所需的一切费用。（包括项目实施所需的设备、培训、工程、工时、服务、运输、安装调试、税费及其他一切费用。） 2、本项目采购预算（最高限价）：620000.00元。 3、供应商超过采购预算（最高限价）的报价作无效报价处理。 4、不论成交结果如何，供应商均应自行承担所有与本次采购有关的全部费用； 5、成交服务费：本采购代理机构向成交供应商收取代理服务玖仟伍佰元整。 |
| *3 | 保证金：9500.00元。 成交人的保证金在合同签订并支付采购代理服务费后原额退还（不计利息）。未成交人的保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内原额退还（不计利息）。 投标保证金形式： 可选择：银行汇票、转账、电汇。 投标保证金汇入账户： 户 名：浙江天诚工程咨询有限公司 开户银行：宁波银行国家高新区支行营业部 行 号：3133 3208 2512 银行账号：500101220014198540120 保证金递交截止时间：报价截止时间前完成递交，以到账时间为准。 |
| 4 | 现场踏勘（如有）：无 |
| 5 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 6 | 答疑与澄清：提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。 |
| *7 | 响应文件组成：正本1份，副本3份。 |
| 8 | 响应文件递交截止时间及地点：详见《询价公告》第七条。 |
| 9 | 响应文件开启时间及地点：详见《询价公告》第八条。 |
| 10 | 评审办法及评分标准：详见第四章。 |
| 11 | 签订合同时间：成交通知书发出之日起30日内签订采购合同。 |
| 12 | 采购资金来源：业主自筹资金 |
| *13 | 质量保证期：24个月。 |
| *14 | 付款方式：全部设备到货并安装调试正常，采购方组织现场验收，确认合格后14个工作日内，一次性付清合同款项。 |
| 15 | 履约保证金金额为合同总价的5%。 履约保证金的收取及退还： 签订合同前7个工作日，供应商向采购方提交履约保证金，金额为合同总价的5%。验收合格后自动转为质保金。质保期满，无质量问题的，不计息退还。 |
| *16 | 响应文件有效期：自响应文件提交之日起90天。 |
| 17 | 交货时间：签订合同后45天内完成交货及安装。 |
| 18 | 交货地点：业主指定地点。 |
| 19 | 解释：本询价文件的解释权属于采购人。 |

一、 总  则

（一） 适用范围

本询价文件适用于本项目的询价邀请、询价响应、评审、成交、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系国家海洋局宁波海洋环境监测中心站。

2.“供应商”系指向采购人提交响应文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按询价文件规定，须向采购人提供的一切设备、软件、保险、税金、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指询价文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“*”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采购采用询价方式进行。

（四）询价委托

如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六部分）。

（五）联合体报价

本项目不接受联合体报价。

（六）特别说明

*1.供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*2.供应商在采购活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

二、询价文件

由以下部分组成：

1.询价公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评审办法及标准

5.采购合同（参考）

6.响应文件格式

7.本项目询价文件的澄清、答复、修改、补充的内容

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

资格、商务技术部分

（1）供应商有效的营业执照副本复印件加盖公章；

（2）法定代表人身份证正反面复印件加盖公章或法定代表人授权书（格式见附件，供应商代表非法定代表人时必须提供法定代表人授权委托书）；

（3）供应商资格声明（格式见附件）。

（4）商务条款偏离表（格式见附件）；

（5）供应商满足基本资格条件承诺函（格式见附件）；

（6）询价文件特定资格中要求提供的证明材料复印件加盖公章；

（7）技术条款偏离表（格式见附件）；

（8）询价文件要求的供应商认为需提供的其他商务技术资料（若有，请提供）。

报价部分：

（1）报价函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（格式见附件）；

（4）询价文件要求的供应商认为需提供的其他报价资料（若有，请提供）。

（二）响应文件的语言及计量

*1.响应文件以及供应商与采购人就有关询价采购事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

*2.计量单位，询价文件已有明确规定的，使用询价文件规定的计量单位；询价文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）报价

1.报价应按询价文件中相关附表格式填写。

*2.供应商的报价应为最终交付使用价。

*3.响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）响应文件的有效期

*1.自响应文件递交截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交供应商的响应文件自文件开启之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的签署和份数

1.供应商应按本询价文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

*2.供应商应按响应文件正本1份，副本3份分别编制并装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。正副本不一致的，以正本为准。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应密封封装响应文件，响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本询价文件的要求签署、盖章和密封。

四、响应文件的开启：根据询价文件的约定在规定时间内开启

五、评审

（一）组建询价小组

本项目询价小组由招标代理机构根据相关的法律、法规及规章组建三人（含）或以上单数询价小组。询价小组名单在招标结果确定之前依法保密。

（二）评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为询价文件和响应文件。

（三）评审程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助询价小组对供应商的资格和响应文件的完整性、

合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）询价小组审查响应文件的实质性内容是否符合询价文件的实质性要求。

（2）询价小组将根据供应商的响应文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向询价小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

（3）供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，询价小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

（四）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准。

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.单价金额小数点有明显错位的，应以合价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评审原则和评审办法

1.评审原则。询价小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；询价小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评审办法。详见《第四章：评审办法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、成交

采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

七、合同授予

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.成交供应商拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消成交资格。

八、特别说明

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除只用于评审过程，如成交，成交价格仍按照其响应价格进行公示。具体扣除比例见第四部分评分办法及评分标准。

1.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对询价响应人“中小企业”资格有异议的，询价响应人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

1.6中小企业划型标准的营业收入（销售收入）以上年数为准，从业人员人数以上年年末数为准，当年新成立的企业暂以当期实际数据为准。

2.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

★4. 询价响应人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交询价响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★5.询价响应人在询价活动中提供任何虚假材料，其询价响应文件无效。

# 第四部分  评审办法及评分标准

一、评议原则及顺序

1、询价小组根据本询价文件和相关法律法规的规定组织询价采购活动，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

2、评议依据：询价文件、响应文件。

3、评议严格按照本标准程序进行。询价小组会将对报价的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估。

4、评议过程如发现有异常情况，由询价小组集体讨论决定。

二、评议方法

| 3.1 | 评定成交原则： 根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。 |
| --- | --- |
| 3.2 | 资格和符合性审查： 供应商的资格不符合询价文件要求的，响应文件未提供报价函的，或未提供供应商资格声明的，或无法定代表人身份证明（法定代表人参加报价）或法定代表人授权书（非法定代表人参加报价）的，报价有效期不足的，未按照询价文件要求密封、签署、盖章的，报价高于最高报价（采购预算）的；以上任意情形发生，均为不合格响应文件。 资格和符合性审查不合格的不进入商务评议。 |
| 3.3 | 商务评议： a. 响应文件组成（份数）偏离评议标准：不能满足询价文件要求的为不合格 b. 响应文件有效期偏离评议标准：不能满足询价文件要求的为不合格 c. 付款方式偏离评议标准：不能满足询价文件要求的为不合格 d. 其他带*条款的商务条款评议：不能满足询价文件要求的为不合格 商务评议不合格的不进入技术评议。 |
| 3.4 | 技术评议： 技术条款（详见第二部分：技术需求） 技术条款中“▲”条款偏离加价30%，其他条款偏离将导致无效报价。 技术评议不合格的不进入报价评议。 |
| 3.5 | 报价评议： 对资格审查、商务评议、技术评议合格者进行报价评议。 评议结果从低价到高价排列，排名第一者被确定为第一成交候选人，排名第二者被确定为第二成交候选人，排名第三者被确定为第三成交候选人。 注： 1、响应人为小微企业的，其评审价下浮6%参与价格得分计算，价格得分以四舍五入方法整合到小数点后二位。 注：小微企业评审价计算公式=响应报价*(1-6%) 2、询价小组认为报价文件无效的，应组织相关报价人代表进行陈述、澄清或申辩。 询价小组认为报价人报价明显低于其它通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效报价处理。 |

# 第五部分  采购合同（参考）

项目名称：

买方（甲方）：

卖方（乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、行政法规及公开采购的结果（采购编号：　　　），遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签署本合同。

本合同声明，本合同书与下列文件一起构成合同文件，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）成交通知书；

（2）乙方的报价文件；

（3）乙方在报价过程中提供的澄清、承诺文件。

（4）本项目采购文件；

（5）技术标准和要求（如果有）；

（6）本合同的附件；

（7）其他合同文件。

一、项目概况

本项目包括                及相关配件，并完成系统安装。

| 序号 | 产品或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

二、甲乙双方责任

2.1甲方按照合同规定支付乙方货物和服务费用。

2.2乙方按照采购文件、报价文件规定向甲方提供货物和服务。

2.3乙方提供的货物和服务成果必须满足甲方需求。

2.4乙方保证提供货物、服务过程中不侵犯任何第三方的知识产权。

2.5乙方保证提供货物、安装调试过程中做好安全保障工作，并承担相应责任。

三、技术资料

3.1乙方应在验收时向甲方提供项目货物的全套技术资料（包括项目验收总结报告、数据验证报告和设备使用说明、系统维护手册等）。

3.2除另有约定外，甲乙双方不得向另外第三方提供项目相关信息。

四、转包或分包

本合同范围的货物及服务，应由乙方直接提供，不得转包。

五、质保期

货物质保期为    个月，自项目验收通过之日起算。

六、交货期、交货方式及交货地点

6.1交货期：合同签订后，    日内完成系统安装；

6.2交货方式：现场交接；

6.3交货地点：业主指定地点。

七、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：（￥          元）。（本金额为总包费用，项目实施所需的设备、培训、工程、工时、服务、运输、安装调试、税费及其他一切费用）。

八、货款支付

履约保证金：合同签订前7个工作日内，乙方支付甲方合同金额的5%作为履约保证金，甲方出具收据。质保期结束后，无质量问题的，甲方将履约保证金无息返回给乙方。

合同款支付：全部设备到货并安装调试正常，买方组织现场验收，确认合格后14个工作日内，一次性付清合同款项。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，包括购买货物和服务的价格及安装、调试、保修、保险、售后服务及将产品运至指定地点所发生的运费、装卸费等产品伴随服务的费用和所需缴纳的一切相关税、费。

十、缺陷责任及售后服务

乙方应按要求做好售后服务，包括质量保修、技术支付、培训等。

缺陷责任期同货物质保期，自安装调试完毕，验收通过之日起算。

十一、验收

设备安装调试完成，试运行     日后，根据合同和招标文件要求对设备进行验收，由甲方组织专家验收，乙方配合进行，验收产生的有关费用由乙方承担。

十二、违约责任

13.1甲方无正当理由拒绝验收的，甲方向乙方支付合同款项的5%作为违约金；

13.2甲方无故逾期验收的，甲方应按逾期付款总额每日1‰向乙方支付违约金，累计不超过合同总额的5%；

13.3因乙方原因导致验收无法通过造成逾期交付的，应按逾期交付总额每日1‰向甲方支付违约金，累计不超过合同总额的5%。逾期超过约定日期50个日历天不能交付的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金；

13.4乙方所交付的货物规格、技术参数、质量不符合合同规定及报价文件规定标准的，甲方有权拒绝签收，乙方愿意整改但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝整改的，甲方有权单方面解除合同；

十三、不可抗力事件处理

不可抗力事件发生后，应在不可抗力事件结束后3天内向对方有效通报，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解并书面确认后，根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十五、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效；

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份。

| 甲方名称（印章）： | 乙方名称（印章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： | 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 经办人（签字或盖章）： | 经办人（签字或盖章）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话（传真）： | 电话（传真）： |
| 开户行及帐号： | 开户行及帐号： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 签订日期：2021年 月 日 |  |

# 第六部分  响应文件格式

1.响应文件的外包装封面格式：

响 应 文 件

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

询价时启封

年  月  日

2.响应文件封面格式：

正本/或副本

响 应 文 件

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

3.法定代表人授权书

法定代表人授权书

致 浙江天诚工程咨询有限公司       ：

（供应商全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵采购代理公司组织的   （项目名称）                   项目的询价采购活动，代表本公司处理询价采购活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效，特此声明。后附供应商为授权代表缴纳的近响应文件递交截止日一个月的有效社保证明复印件。

法定代表人（签字）：

供应商全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

注：黏贴法定代表人身份证复印件（正反面），及被授权代表身份证复印件（正反面）

4.供应商资格声明格式

供应商资格声明

供应商：（公章）

| 单位名称 |  | 所属行业 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 授权代表 |  |
| 注册资本 | 万元 | 职工总数 |  |
| 实收资本 | 万元 | 管理人员 |  |
| 2020年度营业收入 | 万元 | 其他人员 |  |
| 供应商声明 | 本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格证明文件内容完全是真实的。 |  |  |

5.商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                      项目编号：

| 条款号 | 询价文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | *报价及费用（详见采购文件相应条款） |  |  |
| 3 | *投标保证金（详见采购文件相应条款） |  |  |
| 13 | *质量保证期（详见采购文件相应条款） |  |  |
| 14 | *付款方法和条件（详见采购文件相应条款） |  |  |
| 15 | 履约保证金（详见采购文件相应条款） |  |  |
| 16 | *响应文件有效期（详见采购文件相应条款） |  |  |
| 17 | 交货时间（详见采购文件相应条款） |  |  |
| 18 | 交货地点（详见采购文件相应条款） |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；

供应商（公章）：

供应商代表签字：

日      期：     年   月   日

6.供应商满足基本资格条件承诺函格式

供应商满足基本资格条件承诺函

致（采购代理机构）                   ：

对我方参加的                项目的基本资格条件作如下承诺：

1、具有合法有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或其他组织的营业执照；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、必须为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

供应商（盖章）：

供应商代表（签字）：

日      期：    年   月   日

7. 技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：                      项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应情况 |
| --- | --- | --- |

说明：

1.逐项按照采购文件第二部分 “采购需求”要求填写响应规格；

2.投标响应情况是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。（高于招标要求、低于招标要求、满足招标要求）；

供应商（公章）：

供应商代表签字：

日      期：     年   月   日

8.报价函格式

报 价 函

致（采购代理机构）                   ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的      （项目名称） 询价采购活动，代表本公司（单位）处理询价采购活动中的一切事宜，在此：

1、提供响应文件：正本1份，副本3份；

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1） 报价为（大写）：          元人民币。本报价已经包含了税金及询价文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在报价有效期内固定不变，并在合同有效期内不受政策等因素的影响。

（2） 本报价自响应文件递交截止之日起 90天内有效。

（3） 我们已详细审查全部询价文件及有关的澄清/修改文件（若有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守询价文件有关条款规定。

（4） 保证遵守询价文件有关条款规定。

（5） 保证在成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在成交后按照询价文件的规定支付询价服务费。

（6） 承诺应贵方要求提供任何与该项目询价采购有关的资料。

（7） 我方承认报价函附录是我方报价函的组成部分。

3、与本询价采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商（盖章）：

供应商代表（签字）：

日      期：     年   月   日

9.报价一览表格式

报价一览表

项目名称：                项目编号：

| 采购内容 | 报价（元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- |
| 国家海洋局宁波海洋环境监测中心站采购气相色谱仪等设备项目 | 小写： 大写： |  |
| 报价声明 |  |  |

供应商（盖章）：

供应商代表（签字）：

日    期：       年    月   日

10. 分项报价明细表

分项报价明细表

（格式仅供参考，可自拟）

项目名称：                项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  | 元 |  |

供应商（盖章）：

供应商代表（签字）：

日    期：       年    月   日